**产品技术参数**

**一、产品名称：**电动诊查床

**二、规格尺寸：**

1、长度：全长：2100±20mm；床面长度：1900±20mm。

2、宽度：床面宽度：650±10mm。

3、高度：

床面离地低位：600±10mm；

床面离地高位：830±10mm。

4、复位高度：620±50mm。

5、固定式或移动式垫枕：50±10mm。

**三、产品功能与技术参数:**

1、 整床电动升降高度：

 床面离地最低位：600±10mm；

 床面离地最高位：830±10mm。

2、 可承重≥175KG。

3、 全自动智能纠偏更换检查垫装置（提供国家专利证书），更加有效的减少医院内的交叉感染。

4、 具有二套控制系统：（1）无线遥控器；（2）床体上控制按键系统；二套系统均可使用，方便医生操作。

5、 床体采用优质钢材，强度高；金属件表面达到内外防锈，涂料有抗菌、防霉、防腐蚀作用。

6、 5寸医疗专用脚轮，四个床体使用的脚轮耐磨耐用，静音效果佳，安全性高，推动轻便。

7、 电动水平升降采用世界顶级的力纳克LINAK专业医用电动推杆电机，数量两支，安全保障；性能可靠持久。

8、 先进的数字化的控制系统，带有一键复位功能。

9、 数字化控制系统，具有可选择整床长度的1/3、1/2、100%三种选择的过床单方式，根据实际情况，节省床单的消耗，环保节能。

10、 世界名牌电源盒（具有熔断器断电保护设置，安全有效）。

11、 医疗垫单材料为医用SMS无纺布，也可选配各种规格、多样性的型号。

12、 床垫为高密度海棉作填充物，皮套为高仿ASTM皮革。

13、 配有急停开关，便于紧急情况下，医护人员立刻停止检查床的工作。

14、 可另行选配购买有输液支架，耦合剂加热器等装置。

15、 输液架选配，采用可伸缩的四个挂钩，高度调节：85-150cm，负载5kg。

16、 智能纠偏过床单的核心技术就是要让用过的床单整齐地卷好，不能让卷筒变得一头大一头小，最后卷不动，导致无法工作；系统需具备探头、主板、步进纠偏电机、卷床单电机，配合软件的技术；探头时刻监测到床单的变化，反馈到主板计算，指挥步进电机进行实时纠偏，配合卷床单电机的工作，使得床单保持整齐。

**四、健康环保的材料：**

1、 床面、垫枕：户外高仿皮革ASTM；胶不含AZO，即不含偶氮染料等有可能产生致癌物的成份，BS5852英标防火，REACH 210<1000PPM（全部清单）；经向剥离1.8-2KG，纵向1.2-1.4KG；UV3-4级，日晒3-4级，色彩稳定，更耐磨耐用；防静电处理（10的9次方-10的10次方）有效减少静电积累，预防静电引起的不适和电子设备干扰；抗菌、耐磨、防水、防腐、防紫外线。

2、 内部采用高密度海绵，安全环保（提供国家认可的欧盟机构鉴定的检测机构检验证书英文版）。

3、 检查床的运动关节的材料采用铜套，经车床雕刻而成，使用时静音且牢固耐用。

4、 螺丝采用不锈钢材质，不生锈，耐用。

**产品配置清单**

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | 床垫 | 1 | 张 |
| **2** | 床架 | 1 | 套 |
| **3** | 电机：总计 | 4 | 套 |
| **3.1** | 整床电动升降力推杆电机 | 2 | 套 |
| **3.2** | 卷垫单电机 | 1 | 套 |
| **3.3** | 智能纠偏功能步进电机 | 1 | 套 |
| **4** | 5寸医疗脚轮 | 4 | 只 |
| **5** | 固定或移动头枕 | 1 | 个 |
| **6** | 无线遥控器 | 1 | 个 |
| **7** | 控制器组件 | 1 | 套 |
| **8** | 数字化控制系统 | 1 | 套 |
| **9** | 急停开关 | 1 | 个 |
| **10** | 卷垫单的主动卷轴 | 1 | 个 |
| **11** | 一次性医疗垫单 | 2 | 卷 |

服务要求

1、提供详细的产品使用说明书和操作指南。

2、提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

3、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

4、提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

商务要求

1、时间要求：中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

2、地点要求：交货地点院方指定地点。

3、财务要求：货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向乙方支付100%货款。

4、所有款项均通过银行转账方式支付。

5、包装与运输：设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

6、需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）。