采购需求

基本参数

一、技术参数：

- 主机结构：一体化支架提手，方便移动仪器和固定加热管；

- 加热模式：全程包裹式加温，液体管路无裸露部分，加温后液体直接输入人体，热量不流失，适合寒冷环境使用；

- 温度可调范围：33℃-41℃，连续可调，增率 0.1℃，控温精度为 0.1℃；

- 显示屏：微电脑 PID 闭环温控系统，配置高亮度彩色显示屏，尺寸 80*90mm；

- 按键：轻触按键，操作可靠，非触摸屏，方便消毒，符合感控要求；

- 机器运行时屏幕可同时显示参数包括：加热时间，设定温度，加热温度，高温报警，低温报警，传感器故障；

- 消耗配件：直接加温常规输血输液管路，无需特殊耗材，节约使用成本；

- 安全控制：系统内置报警测试功能，在面板操作即可测试报警功能是否正常；

- 超温断电保护：超过 42℃系统声光报警自动停止加热；

- 低温报警：低于 32℃系统声光报警提示低温；

- 加热系统：可同时连接两条加热管，可单独设定每条加热管的温度并恒温控制；

- 预热时间：从 20℃-36℃小于 2 分钟；

- 加热管结构：三腔硅胶柔性加热套管，集成 4 组发热丝，二组独立温度传感器，发热均匀，加温效果好；

- 加温管尾部开口 52°，扩口设计，符合护理安装和感控要求；

- 两条加热管串联使用可满足大流量加温需要；

- 加热管可选长度有 10 种，包括 0.5 米，0.6 米，0.9 米，1.0 米，1.2 米，1.4 米，1.5 米，1.8 米，2.4 米，2.8 米；

- 加热管可选内径有 4 种，包括 3.5-5mm（常规）、6-7mm（CRRT）、9.5mm（冲洗）和 14.5mm（ECMO）四种规格；

- 电气安全保护类别：I 类；

- 电气安全保护级别：BF 型，防除颤保护；

- 防潮保护级别：IPX2；

- 工作方式：连续 24 小时运行；

- 电源：a.c.100-240V/50-60Hz；

- 输入功率：180VA（伏安）；

- 通过欧盟 CE 认证；

- 通过 ISO13485 医疗器械质量体系认证；

二、主要配置（单台）

配置清单：

1.加温器主机                   1台

2.插拔式加热管                 2条

3.加热管夹子                   2套

4.合格证                       1份

5.保修卡                       1份

6.使用说明书                   1本

7.操作指南                     1份

服务要求

1、提供产品医疗器械注册证。

2、提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

3、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

4、提供≥5年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

商务要求

1、时间要求:中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

2、地点要求:交货地点院方指定地点。

3、财务要求:货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向乙方支付100%货款。

4、包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

5、	需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）