一、技术参数

- 采用惯性传感与表面肌电融合技术，实现运动参数与生理信号同步采集，无需额外搭配第三方设备。

- 采样频率：固定 1000Hz，连续运行无降频风险，可精准捕捉瞬态运动信号与肌肉电活动。

- 多设备同步误差：≤10ms，支持与脑电仪、近红外光谱仪等科研设备硬件级同步，保障多模态数据关联性。

- 关节活动度测量精度≤0.1°，可识别步态摆动相、关节细微角度变化，满足精细运动功能研究需求。

- 肌肉信号采集通道数：≥8通道，最大可扩展至16通道，覆盖主要运动肌群信号采集。

- 长时测试稳定性：连续完成≥30例样本测试，传感器无漂移，数据误差率稳定在低水平。

- 多设备环境数据异常率：≤2%，具备抗电磁干扰设计，适配多设备同时运行的科研场景。

- 受试者适配体重范围：20-150kg或更广范围，兼容儿童、成人及肥胖人群，覆盖广泛研究样本类型。

- 单次测试续航时间：≥8小时，满足单日大样本（25-30 例）连续测试需求，无需频繁充电。

- 本地数据存储容量：支持≥10万例样本数据存储，可长期保存纵向研究数据，便于历史数据追溯与对比分析。

二、配置清单：

- 运动功能定量评价系统   1台

- 数字化认知功能测评系统 1台

- 图形工作站             1台

三、服务要求

1、提供详细的产品使用说明书和操作指南。

2、提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

3、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

4、提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

5、具备医疗器械注册证或备案凭证。

四、商务要求

1、时间要求：中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

2、地点要求：交货地点院方指定地点。

3、财务要求：货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向乙方支付100%货款。

4、所有款项均通过银行转账方式支付。

5、包装与运输：设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

6、需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）。