采购需求

基本参数

- 具备两档气流，高速≥48CFM，低速≥41CFM。

- 高转速风扇设置，产生热量达到1600BTU/小时（平均值），470W（平均值），可确保高效提供充足的热量，快速且有效提升围术期患者核心体温。

- 过滤器：高效空气过滤系统，空气过滤器≤0.2微米;

- 总温度感应器3个，包括1个温控感应器及2个过热感应器，分别位于出风口管口和出风口管尾，出风管口温度传感器≥2个，可进行连续监测系统温度，精准保证出风口处的气流温度。

- 主面板信息查询并动态联动警报功能：显示及查询机器故障代码；

- 温控系统限定最高温为53℃±3℃，到限定温度时，蜂鸣器发出警报音，恒温器的温度保险丝关闭加热器，风机关闭，操作指示灯关闭，控制面板进入无应答状态。

配置清单：

标配

服务要求

1、提供详细的产品医疗器械注册证、使用说明书和操作指南。

2、提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

3、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

4、提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

商务要求

1、时间要求:中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

2、地点要求:交货地点院方指定地点。

3、财务要求:货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向乙方支付100%货款。

4、包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

5、	需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）