十八导联心电图机技术参数

技术参数

- 高清晰彩色液晶显示屏，屏幕尺寸≥12英寸，屏幕可上下移动，分辨率1024*768，触摸屏操作，采样率≥16000Hz，起搏器采样率≥80000Hz

- 具有两个导联输入口，可连接两副导联线，大型检查更方便，标配模式：成人小儿以及新生儿心电图，可切换专用的儿童及新生儿模式

- 12或 15 导联18导联同步采集，支持 synECi18 技术，采集12导联心电图可直接分析出18导联心电图，不需变换体位。即可打印分析 18 导联心电图

- 具有波形冻结和放大功能，并且具备10 分钟长程心电图全导联波形冻结功能，当小儿以及新生儿做图过程中出现的哭闹以及手脚不配合而出现的抖动造成波形有干扰的情况下可以帮助获得需要的稳定心电图波形，并且可以在10分钟内任意选择10秒心电图波形打印

- 支持过往心电波形对比、支持节律心电图检查、支持运动后心电图检查、支持RR间期检查、支持心电向量图分析输出、支持运动负荷心电、支持心室晚电位检查等检查

- 记录通道数：3, 3+1, 6, 6+1，12,15 ，synECi18

- 自动分析结果：独特的ECG分析程序：全球标准的ECAPS 12C和ECAPS synECi18智能自动分析算法程序，可分析长达10分钟的12导联心电波形，并具有最适合亚洲人的心电分析数据库，分析算法有5种判断类型241种病倒分析；分析结果支持中英文切换。5大类240种以上分析结论支持；支持右胸后壁导联独立分析；支持18导联ST-Map电压图分析输出

- 机器内存能存储≥800份心电图文件，外置存储 SD 卡扩展，最高支持 32GB

- 可自定义4个实体输入键，分析结果和所采集的波形可在屏幕上显示，分析结果具有详细测量表格、判读指南。

- 心律失常检测：具备心律失常检测并自动延长记录的功能，识别隐匿性心肌缺血，识别非活动性问题以及识别猝死的风险（包括可能引发猝死的原因）。

- 机器标配网络输出接口：USB*4，SD*1，VGA*1，能用有线方式和无线方式和计算机网络、医院心电网络进行连接

配置清单：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 心电图机主机 | 1台 |
| 2 | 电源线 | 1根 |
| 3 | 输入盒 | 1个 |
| 4 | 电池 | 1快 |
| 5 | 通讯电缆 | 1根 |
| 6 | 电极导联线 | 1组 |
| 7 | 夹式电极(4个装) | 1盒 |
| 8 | 胸部电极，每包3个装 | 3包 |
| 9 | 导联分线器(胸部用) | 1套 |
| 10 | 导联分线器(四肢用) | 1套 |
| 11 | 打印纸 | 1本 |
| 12 | 打印头清洁笔 | 1根 |
| 13 | 作业检查胶版 | 1个 |

服务要求

- 提供详细的产品使用说明书和操作指南。

- 提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

- 提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

- 提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

商务要求

- 时间要求:中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

- 地点要求:交货地点院方指定地点。

- 财务要求:货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向乙方支付100%货款。所有款项均通过银行转账方式支付。

- 包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

- 需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）