间歇式气动压力系统技术规格、要求

| 序号 | 技术规格、要求 |
| --- | --- |
| 一、 | 适用范围 |
| 1.1 | 为间歇充气加压装置，用于在进行间歇式气动压迫的过程中，增加患者的静脉血液流速，从而有助于防止出现深静脉血栓症和肺部栓塞。 |
| 二、 | 功能及适应症 |
| 2.1 | 系统用于增加患者的静脉血液流速，预防深静脉血栓和肺部栓塞；足底加压可用于增强血液循环、预防深静脉血栓、急性水肿、慢性水肿、外伤或手术附带的四肢疼痛、腿部溃疡、静脉瘀滞/静脉功能不全。 |
| 三、 | 技术规格指标 |
| 3.1. | 压力模式 |
| 3.1.1 | 具有腿套和足套两种压力模式：（1）可同时使用双腿；（2）可同时使用双足；（3）可使用单侧单腿，另一侧单足；（4）可使用单侧单腿，或单侧单足。 |
| 3.2 | 腿套压力模式 |
| 3.2.1 | 梯度压力：45-40-30mmHg，每次≤15秒，能够保证血液的单向流动，提高血流速度；连续压力：能避免静脉瓣受损，清空腿部的血液，确保血液流速稳定在一个较高的水平，从而移动更多的血液；圆周压力：充气腿套对腿部进行圆周施压，能有效清除静脉瓣后的血液淤积。 |
| 3.3 | 足套压力模式 |
| 3.3.1 | ≥130mmHg，充气≤5秒压力，保证脚底静脉丛的血液清空。 |
| 3.4 | 血管再充盈检测 |
| 3.4.1 | 可针对每位患者的生理情况定制治疗。系统测量肢体中的血管在被系统加压后血液再充盈所需的时间，在后续的循环中将该时间用作两次加压之间的间歇时间，更有效预防静脉血栓栓塞症和肺部栓塞。 |
| 3.4.2 | 血管再充盈检测自动执行，无需人工干预。 |
| 3.4.3 | 在系统第一次启动时达到设定的压力后以及此后每隔30分钟，都会使用血管再充盈检测方法。 |
| 3.5 | 间歇时间 |
| 3.5.1 | 相同肢体上两次加压之间的时间为20-60秒。 |
| 3.5.2 | 间歇时间基于血管再充盈检测后自动调节3。 |
| 3.6 | 压力传感器 |
| 3.6.1 | 压力传感器精度为±0.2mmHg，血管再充盈检测需高精度压力传感器3。 |
| 3.7 | 操作和参数调节 |
| 3.7.1 | 控制器自动调节其操作参数，无需人工调节，避免压力过大导致的压力性损伤等不良反应。 |
| 3.7.2 | 自动识别腿套/足套。 |
| 3.7.3 | 自动识别连接端口3。 |
| 3.7.4 | 一键式启动，使用简单、方便，减少工作量。 |
| 3.8 | 显示屏幕 |
| 3.8.1 | ≥3.2英寸彩色LCD显示屏，便于临床医生对使用情况的观察与研究。 |
| 3.8.2 | 能够显示同一个病人在不同时间段的血管再充盈时间，及不同病人的血管再充盈时间。 |
| 3.8.3 | 能够显示不同侧肢体的连接治疗状态。 |
| 3.8.4 | 可以在主机屏幕上显示病人的治疗时间及运行持续时间。 |
| 3.9 | 报警功能 |
| 3.9.1 | 可根据不同情况的自动动画报警做出相应的处理方式，如：低压、高压、内部电子器件功能失常等。 |
| 3.10 | 耗材：压力腿套和足套 |
| 3.10.1 | 压力腿套：无纺布材料，轻质，透气性好，患者舒适度高，依从性好，使用及操作简便，易于护理。 |
| 3.10.2 | 足套：拉绒聚酯材料，带衬棉后跟带。 |
| 3.11 | 机体设计 |
| 3.11.1 | 可调节式床夹，便于携带和使用。 |
| .11.2 | 主机重量≤2.5kg，以避免仪器运行时重量过大砸伤病人。 |
| 3.11.3 | 机体外壳采用新的弹性包塑材料，内有消声器，使得震动轻，噪音小。 |
| 3.11.4 | IP23防液体和颗粒物等级，保护主机供电系统安全；且适用目前市场上大多的医用级清洁剂、消毒剂。 |
| 3.12 | 电池 |
| 3.12.1 | 可充电的锂电池，保障院内转科室之间或断电时实现实时仪器正常运行，可连续工作6-8小时。 |
| 3.13 | 工作时间 |
| 3.13.1 | 连续开机工作时间≥72小时。 |