采购需求

基本参数

一、裂隙灯显微镜系统

1、光学分辨率：128lp/mm,3200.N lp/mm

2、显微镜类型：伽利略汇聚型双目光学系统

3、变倍方式：5级转盘型。放大倍率：6倍，10倍，16倍，25倍和40倍

4、目镜倍率：12.5倍

5、物镜焦距：107 mm

6、物镜汇聚角：13°

7、瞳距调节范围：49 - 77 mm

8、屈光度调节： -8D—+8D

9、视场直径：6倍（34mm），10倍（22mm），16倍（14mm）25倍（8.5mm）和40倍（5.5 mm）

10、可安装悬挂式（R型）歌德曼眼压计

二、照明系统

1、裂隙宽度：0-14 mm (连续调节)

2、裂隙高度：1-14 mm (连续调节)

3、光斑直径：0.2mm，2mm，3mm，5mm，9mm，14mm

4、特殊光栅：具备1*1平方毫米光圈，无需调节即可进行前房闪辉半定量测定

5、裂隙角度：± 90度 (连续调节)

6、裂隙旋转角度：± 180度 (有参考刻度)

7、裂隙倾角	0°，5°，10°，15° 和 20°

8、滤光片：透明片 、无赤光、中性密度、弥散片、钴蓝光滤光片；永久性安装红外辐射吸收滤镜；黄色滤光片（特别适合荧光素染色后病变范围和深度的判定）

9、光源：LED(0-3.5A 、0-20W)

10、灯源亮度调节方式：旋钮式，可无极调节

11、背景照明：光纤背景照明单元

12、背景照明亮度调节方式：亮度连续可调

13、色温：3800K

14、安全性：最大光毒性时间171秒

三、采集设备

1、自动数码模块：一体式数码CCD相机，1/1.8"传感器，全局快门，3.45微米像元，图像自动曝光、自动增益，高灵敏度，宽动态范围、自动左右眼识别等功能

2、图像传感器：315万像素

3、照片分辨率：2048 x 1536

4、照片格式：DCM（DICOM格式图像），JPEG、BMP、TIFF

5、视频分辨率：2048 x 1536

6、视频帧率：DCM（DICOM格式视频），MP4，AVI

7、采集开关：操作杆触发、软件触发

8、曝光时间：0.025 ms - 2000 ms

9、机身标签标注（说明书标注）使用期限：10年

10、光源亮度开关距离摇杆：不超过10cm

二、主要配置（单台）

1、5档裂隙灯    一台

- 2、数码成像系统 一套

- 3、电动升降台   一台

- 4、配套工作站   一套

- 5、图文输出设备 一台

服务要求

1、提供详细的产品使用说明书和操作指南。

2、提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

3、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

4、提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

商务要求

1、时间要求:中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

2、地点要求:交货地点院方指定地点。

3、财务要求:货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向乙方支付100%货款。

4、包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

5、	需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）