面神经监测仪

一、技术要求

用途：可监测面神经分支：包括颞支、颧支、颊支、下颌缘支、颈支等

参数要求：

1.电源病人隔离：保护高达4000V

2.放大器：

2.1EMG通道：≥8通道；连接通道：≥8通道

2.2输入范围：在0.1-5000Hz范围内可调

2.3测量范围：800μVpp-800mVpp（可调）

2.4 输入阻抗：≥100MΩ

2.5 分辨率：≥16Bit

2.6 采样率：≥20kHz

3.刺激器

3.1刺激通道≥2

▲3.2刺激频率：3Hz/30Hz，1-30Hz可调

3.3 刺激电流范围：0.01mA-25mA

3.4 刺激电压：最大100V

3.5负载阻抗范围：0Ω-10kΩ

4.其他功能：

4.1具备放大器和扬声器；

4.2可通过条码扫描读取患者数据；

4.3具备自动事件捕捉，可自动监测神经波形数据（波幅、潜伏期）。无事件发生时将显示自发肌电；

4.4具备内置患者数据库，可自动保存监测数据；

4.5支持中文界面显示；

4.6通过USB端口可将数据导出 支持USB打印机；

4.7支持迷走神经连续刺激电极。

二、服务要求

1、提供详细的产品使用说明书和操作指南。

2、提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

3、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

4、提供≥5年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或 更换。

三、商务要求

1、时间要求:中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

2、地点要求：交货地点院方指定地点。

3、财务要求：货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具 的等额增值税普通发票等付款材料之日起 30 个工作日内向乙方支付 100%货款。

4、包装与运输：设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供 应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

5 、 需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）