高频电刀需求参数
一、设备要求

1.高频电刀产品在医疗机构中与高频手术附件配合使用，用于手术中对人体组织进行常规切割和凝血。
2.提供产品医疗器械注册证。
3.高频电刀数量：4套

二、技术参数

1、主机全屏触摸，中英文操作界面可选择，显示屏≥8寸。
2、具有软、硬件升级功能。
3、有切割控制系统和功率峰值补偿技术，输出功率根据组织变化进行动态智能调节；输出效果不受电极大小、切割速度及组织类型的影响。
4、手术模式≥7种。
5、单极切割模式≥3种，单极模式下可进行1-98秒/次不间断启动时间设定。
6、单极电凝模式≥3种。
7、具有双极电切和双极电凝模式。

8、具备中性电极贴合人体接触阻抗实时反馈，能够对病人阻抗在0-120欧姆之间进行动态监测，能够监测高低频漏电电流，并具有报警提示功能；具备中性电极安全监测系统，至少4种监测类型可选择，且具备幼儿专用模式。
10、主机具有≥2个单极接口和≥1个双极接口。
12、主机具有AB模式，一把器械具有2组不同电切、电凝参数，脚踏可一键切换，脚踏开关防护等级为IPX8。
13、电容式触控操作，支持医用手套下触控。
14、主机可以储存≥300组程序。
15、可升级智能烟雾净化系统，适用于开放、腔镜手术，同时除去因使用电刀笔等引起的烟雾以及异味。
三、单套配置清单

	序号
	产品名称
	数量
	单位

	1
	电刀主机
	1
	台

	2
	中性电极 (回路负极板)
	5
	片

	3
	回路板连接线
	1
	条

	4
	单双脚踏
	1
	套

	5
	消融电极（手术解剖器）
	5
	支


四、服务要求

1、提供送货、安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

2、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

3、提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

五、商务要求

1、时间要求:中标供应商应在接到送货通知后15天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

2、地点要求:交货地点院方指定地点。

3、财务要求:货到交货地点并经验收合格后支付100%货款。

4、包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

5、需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）
