电动取皮刀

一、技术参数

（1）手持件采用内部电池动力系统，无主机无连线设计。

（2）手持件采用航空7075L合金材料或更优材料制作，人体工程学握把设计。

（3）最大取皮宽度≥102mm，至少包含：25mm、42mm、51mm、76mm、102mm宽度盖板

（4）取皮厚度0－1.2mm可调，调节跨度0.1mm，取皮厚度调整钮为单边调整，稳定性高，不需校准归零。

（5）工作转速≥7000r/min。

（6）配有进口电机，超强动力，低惯性转动时几乎不会产生任何震动。

（7）刀片医用不锈钢材质，规格≥80mm，硬度≥650HV10；具有自润滑功能且装卸简便、灵活。

（8）控制方式：手持式控制，手柄有安全开关设计，操作简单，可防止意外发生。

（9）智能充电器，一次可充电电池数量≥2套，充电量实时显示，电池过充保护。

（10）单个电池规格：DC12V，电量≥3000mA；免消毒电池，延长电池使用寿命，降低使用成本。

（11）含有无菌更换电池通道。

（12）集成电子元件组在电池组上，避免了消毒灭菌过程，延长使用寿命，减少故障率。

（13）保护等级：I级，防电击程度：BF型；防进液程度：IPXO。

（14）消毒方式：可高温高压消毒，环氧乙烷等多种灭菌方式。

（15）具有高压灭菌盒防止马达和电池被误操作消毒。

（16）配套专用更换刀片工具一套，使用方便。

二、配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 手持件 | 1台 |
| 2 | 充电器 | 1个 |
| 3 | 宽度盖板 | 5个 |
| 4 | 专用消毒盒 | 1套 |
| 5 | 医用取皮刀片 | 10片 |
| 6 | 器械箱 | 1个 |
| 7 | 随机附件（合格证、说明书、装箱清单） | 1套 |

三、服务要求

1、提供详细的产品使用说明书和操作指南。

2、提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

3、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

4、提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

四、商务要求

1、时间要求：中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

2、地点要求：交货地点院方指定地点。

3、财务要求：货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向乙方支付100%货款。

4、所有款项均通过银行转账方式支付。

5、包装与运输：设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

6、需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）。

气动植皮刀

一、技术参数

- 采用医用压缩空气或氮气动力驱动。

- 工作压力：≥100PSI（690Pa）。

- 取皮厚度：0～0.75mm。

- 取皮厚度最小递进单位：0.05mm，取皮厚度调整钮为单边调整。

- 手柄重量：26盎司（737克）。

- 取皮宽度：不小于 2.5～10cm，档位至少包含 2.5cm；5 cm；7.5cm；10cm等4个档位

- 空载转速：4500～6500 转/分钟，无级调速。

- 刀片具有自润滑功能且装卸简便、灵活。

- 控制方式：手持式控制，手柄有安全开关设计。

- 防进液程度：IPXO。

- 手持件可高温高压灭菌。

- 配套专用消毒盒。

二、配置清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气动植皮刀手持件（含气管） | 个 | 1 |
| 2 | 消毒盒 | 个 | 1 |
| 3 | 宽度刀架，1英寸 | 个 | 1 |
| 4 | 宽度刀架，2英寸 | 个 | 1 |
| 5 | 宽度刀架，3英寸 | 个 | 1 |
| 6 | 宽度刀架，4英寸 | 个 | 1 |
| 7 | 螺丝刀 | 个 | 1 |

三、服务要求

1、提供详细的产品使用说明书和操作指南。

2、提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

3、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

4、提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

四、商务要求

1、时间要求：中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

2、地点要求：交货地点院方指定地点。

3、财务要求：货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向乙方支付100%货款。

4、所有款项均通过银行转账方式支付。

5、包装与运输：设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

6、需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）。