植皮片制网器
一、技术参数

1.适用范围：用于灼伤整形外科手术时扩展皮片植皮用。

2.一次可切割皮片数量应不小于196（14*14）个3mm×3mm规格的正方体。

3.驱动方式：手动一体机。

5.圆刀组：≥13组，间距3mm。

6.刀具刀片采用9Cr18不锈钢材质制成，硬度≥650HV10

7.刀片直径39mm±0.1mm。
8.切割器：13×13。

9.切割皮片尺寸：宽≥40mm。

10.齿状分离器（展平梳）：≥45×35×30mm²

11.切割载盘：2套，单载盘、双载盘各一套。

12.烧伤植皮机操作台：不锈钢操作台，手术时固定烧伤植皮机，方便操作。
13.微型取皮刀螺旋式手柄长度≥160mm，柄头与柄身角度≥50°；刀头尺寸≥40mm*14mm，头宽≥8mm；刀片尺寸≥40mm*8mm。

14.机体机座采用7075航空铝合金材料或更优材料制作，表面阳极氧化处理，轻便美观；

15.手柄装置：一套，材料7075航空铝合金或更优材料；

16.切割后皮片扩展比例与移植覆盖创面：  

1:3   ≥50㎝²

1:4   ≥70㎝²

1:6   ≥100㎝²

1:9   ≥150㎝²
二、配置清单

	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	主机刀架组合件
	套
	1

	2
	切割器
	套
	1

	3
	齿状分离器（展平梳）
	套
	1

	4
	切割载盘
	套
	2

	5
	护刀架
	个
	1

	6
	手柄
	个
	2

	7
	褶皱纱+软木盘
	套
	4

	8
	不锈钢操作台
	套
	1

	9
	微型取皮刀
	把
	1

	10
	底座
	个
	1

	11
	合格证
	张
	1

	12
	说明书
	册
	1

	13
	用户反馈单
	张
	1


三、服务要求

1、提供详细的产品使用说明书和操作指南。

2、提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

3、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

4、提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

四、商务要求

1、时间要求：中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

2、地点要求：交货地点院方指定地点。

3、财务要求：货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向乙方支付100%货款。

4、所有款项均通过银行转账方式支付。

5、包装与运输：设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

6、需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）。      
