高压灭菌锅（2台）

一、保修期：3年，货期：接到送货通知后30个自然日内完成。
二、设备参数：

★1、生产厂家须具有特种设备（压力容器）制造许可证（不允许借用第三方资质），须办理特种设备使用登记。
▲2、容量:≥85升,立式结构,底部带脚轮 ，采用SUS304不锈钢内胆。制造商官网产品参数截图、或官网提供下载的技术白皮书作为作证材料。
3、开关盖方式：触拨式开关，垂直向上打开腔门（上掀式开盖）下压式关盖，节省实验室空间。

4、时间范围:灭菌时间:1-5577分钟,融化时间:1-5588分钟,保温时间:1-9999分钟，定时器预置范围：0-15天延迟。

★5、温度和压力: 最高工作温度≥138℃  设计压力≥0.42Mpa,安全阀起跳压力≥0.30Mpa。 制造商官网产品参数截图、或官网提供下载的技术白皮书作为作证材料。
▲6、干烧保护装置：灭菌腔底同时配备液胀式、铜质温度感应式、离子浓度式（水位传感器）三种不同干烧保护装置，避免了单一方式带来的误判。制造商官网产品参数截图、或官网提供下载的技术白皮书作为作证材料。
7、记忆存储系统:可记忆存储20条灭菌程序。

8、六级排汽方式：灭菌结束完成后，排气阀可按设定的六级排汽速度排汽，同时在排气过程中排汽速度可随时进行手动调整。
9、集汽瓶：内置双蒸汽集汽瓶，不会影响周围环境，前置集汽瓶，方便使用。

10、提供校验接口,可同时接入15根温度探头,以供温度验证之用。
▲11、具有自动进水功能：可直接接纯水管道自动进水或配水箱自动进水，水箱和储水量可依据用户需求灵活配置和摆放，水箱最少可储20升水，不接受受污染的冷凝水重复使用。 制造商官网产品参数截图、或官网提供下载的技术白皮书作为作证材料。
▲12、本项目的维保承担方在本省具有售后服务网点。并提供提供网点所在地售后服务人员姓名、电话、地址，须展示官方网站售后服务网点的网站页面截图（注明网址）。
三、单台配置清单：

1、不锈钢网篮2个
2、废液瓶1个
3、排水软管2条

4、排气软管1条

5、容器证书1本
