技术参数

一、治疗仪：

- LED长效冷光源，有效降低临床发烧与脱水发生率

- 使用寿命≥8年，LED灯泡可以持续使用≥50,000小时。

- ▲峰值光谱辐照度为分布在460-490纳米之间的治疗蓝光。

- 高强度光源，光照能量，单位μW/cm2/nm

  - 距离30cm ≥ 85

  - 距离40cm ≥ 50

  - 距离50cm ≥  33

- 光照强度强弱≥ 5档可调

- ▲有效表面区域，在距离30cm时为30cm*50cm

- 兼有独立的白色检查灯，用于蓝光治疗时调和蓝光，方便观察患儿

- 显示屏幕，可以切换显示光疗持续时间，输出光疗报告等

- 无风扇设计，运行噪音≤20分贝

- ▲车架高度可调，配合专有弹簧臂连接灯头，高度可调节范围135-210cm，灯头部分前后左右360°可调，方便配合各种暖箱，辐射台，或二合一暖箱使用

- 车架配有刹车，万向轮，稳固灵活，重量≤15KG，灯头通过快速接口拆卸，灯头四角有防滑垫，可以直接置于暖箱上，重量≤1.5KG，方便科室内部移动。

- 机身光滑，无散热孔，便于清洁

- USB接口可以连接U盘，下载病人光疗疗程报告

- 具有RS232 通讯接口，可连接医院网络系统

二、黄疸检测仪

1.	▲测量原理：双光程测量双波长的光学浓度差来确定皮下组织的黄度，适合所有肤色条件

2.	▲光源：脉冲氙弧灯，灯炮使用寿命较长（≥15万次测量）

3.	中文触屏操作：采用点阵式LCD中文触摸屏为操作界面，查看方便，操作简单，同一屏幕可显示≥3个检测数据。

4.	重量（包括内置电池）≤210克

5.	▲充电基座综合校验器功能

6.	超大数据存储：可储存≥100个患者的数据

7.	▲条码识别功能：利用条形码读码器的扫描功能快速、准确的核对、录入医生、患者ID。

8.	内置电池：可充电，充满电可测量次数≥250次

9.	▲可预设平均次数，并自动计算平均值

| 序号 | 物品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 治疗仪主机 | 1 | 台 |
| 2 | 治疗仪车架 | 1 | 台 |
| 3 | 治疗仪电源线线夹 | 1 | 个 |
| 4 | 治疗仪操作手册 | 1 | 份 |
| 5 | 黄疸检测仪主机 | 1 | 台 |
| 6 | 黄疸检测仪充电基座 | 1 | 个 |
| 7 | 黄疸检测仪条形码扫码器 | 1 | 套 |
| 8 | 黄疸检测仪操作手册 | 1 | 份 |
| 9 | 黄疸检测仪电源线 | 1 | 根 |

服务要求

1、提供详细的产品使用说明书和操作指南。

2、提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

3、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

商务要求

1、时间要求:中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

2、地点要求:交货地点院方指定地点。

3、财务要求:货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向乙方支付100%货款。

4、包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

5、	需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）

6、保修5年