**造影剂注射设备压力背板 参数需求**

1. 项目名称：造影剂注射设备 压力背板4个
2. 品牌：适配博莱科CVi
3. 型号：适配博莱科CVi
4. 技术参数要求：

|  |  |
| --- | --- |
| 灵敏度一微伏/伏/毫米汞柱 | 标称值5 |
| 不平衡一米汞柱 | 0±50 |
| 零点飘移一毫米汞柱 | 4小时内5分钟预热<2 |
| 激发电压范围一伏特 | 4-8V(DC到5千赫茲) |
| 相位偏移 | <5° |
| 激发电阻一欧姆 | 630 |
| 信号电阻一欧姆 | 300±10% |
| 校准要求 | 100±3 |
| 精确度一毫米汞柱 | 在-30~50mmHg范围内，±1mmHg加±1%读值 |
|  | 50~300mHg范围内，±3%读值 |
| 补偿温度范围一℃ | 15-40 |
| 储存温度范围一℃ | -25-70 |
| 敏感度温度系数一‰/℃ | 0±0.1 |
| 偏移的温度系数-毫米汞柱/℃ | 0±0.3标称值 |
| 操作压力一毫米汞柱 | -30到300 |
| 过压耐受一毫米汞柱 | -400 到4000 |
| 15%传感器带宽一赫兹 | >200 |
| 对称性 | 1±5% |
| 除颤耐受 | 360J时5分钟内5 |
| 115VAC的风险电流一60赫兹一微安 | <5 |
| 光敏感度一毫米汞柱 | <1 偏移 |
| 机械震动耐受 | 3/1米 |
| 监护仪兼容性 | 所有监护仪 |
| 备注：材质：塑料 尺寸：长宽高 55mm\*66mm\*10mm  作用：跟耗材一起配合检测压力 | |

1. 售后质保期：在配件安装验收合格之日起三个月内，如遇到质量问题，免费更换同型号 配件或者维修修复，并保证自故障之日起两日内使整机恢复正常。
2. 付款方式:配件安装调试完成，验收合格后付 100%货款
3. 配置清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **单位** |
| 1 | 压力背板 | 4 | 个 |