造影剂注射设备压力背板 参数需求

- 项目名称：造影剂注射设备 压力背板4个

- 品牌：适配博莱科CVi

- 型号：适配博莱科CVi

- 技术参数要求：

| - 灵敏度一微伏/伏/毫米汞柱 | - 标称值5 |
| --- | --- |
| - 不平衡一米汞柱 | - 0±50 |
| - 零点飘移一毫米汞柱 | - 4小时内5分钟预热<2 |
| - 激发电压范围一伏特 | - 4-8V(DC到5千赫茲) |
| - 相位偏移 | - <5° |
| - 激发电阻一欧姆 | - 630 |
| - 信号电阻一欧姆 | - 300±10% |
| - 校准要求 | - 100±3 |
| - 精确度一毫米汞柱 | - 在-30~50mmHg范围内，±1mmHg加±1%读值 |
|  | - 50~300mHg范围内，±3%读值 |
| - 补偿温度范围一℃ | - 15-40 |
| - 储存温度范围一℃ | - -25-70 |
| - 敏感度温度系数一‰/℃ | - 0±0.1 |
| - 偏移的温度系数-毫米汞柱/℃ | - 0±0.3标称值 |
| - 操作压力一毫米汞柱 | - -30到300 |
| - 过压耐受一毫米汞柱 | - -400 到4000 |
| - 15%传感器带宽一赫兹 | - >200 |
| - 对称性 | - 1±5% |
| - 除颤耐受 | - 360J时5分钟内5 |
| - 115VAC的风险电流一60赫兹一微安 | - <5 |
| - 光敏感度一毫米汞柱 | - <1 偏移 |
| - 机械震动耐受 | - 3/1米 |
| - 监护仪兼容性 | - 所有监护仪 |
| - 备注：材质：塑料 尺寸：长宽高 55mm*66mm*10mm - 作用：跟耗材一起配合检测压力 |  |

- 售后质保期：在配件安装验收合格之日起三个月内，如遇到质量问题，免费更换同型号 配件或者维修修复，并保证自故障之日起两日内使整机恢复正常。

- 付款方式:配件安装调试完成，验收合格后付 100%货款

- 配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力背板 | 4 | 个 |