精子计数板采购需求

名称：精子计数板*5个

技术参数：

- 核心腔体光学参数
1. 腔体深度：10 μm（0.01 mm），精子单层分布无重叠，可同时观察浓度+活力
2. 支撑结构：4根石英定位柱，固定盖玻片高度，不会被精液顶起；四角彩色干涉条纹自检校准，无需反复校准
3. 样品要求：可直接检测未稀释精液，无需稀释步骤
 
二、盖玻片网格刻度参数
1. 总网格区域：1 mm × 1 mm（1mm²）大方格
2. 细分规格：均等划分为 10×10=100个小方格
- 单小方格尺寸：0.1 mm × 0.1 mm
- 单小方格面积：0.01 mm²
3. 单条10格（一横排10个小格）体积计算：
体积=面积×深度 = 0.1mm×1mm × 0.01mm = 0.001 mm³ = 1 nL
4. 计数换算核心规则：10个连续小方格内精子总数 = 百万/毫升（×10⁶/mL），无需额外换算系数
 
三、材质与结构组成
1. 底座：不锈钢金属圆盘，两侧带操作手柄，中心圆形样品区
2. 盖片：光学平面玻璃，蚀刻网格，带2个定位黑点
3. 定位件：4根高纯石英柱，保证10μm恒定深度
4. 配套：木质收纳盒、加样小木棒、清洁配件
 
四、使用与光学配套参数
1. 适配显微镜物镜：20×（20倍物镜）最佳
2. 检测前预热：37℃恒温10min（模拟人体精液环境）
3. 复用性：可反复清洗，无漂白消毒液清洁，终身无需校准
4. 质控标准：出厂激光衍射精度检测，符合WHO精液分析规范

售后质保期：在配件安装验收合格之日起3年内，如遇到质量问题，免费更换同型号 配件或者维修修复，并保证自故障之日起两日内使整机恢复正常。

付款方式:配件安装调试完成，验收合格后付 100%货款

配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精子计数板 | 5 | 个 |
| 2 | 木质收纳盒 | 5 | 个 |
| 3 | 加样小木棒 | 5 | 个 |
| 4 | 清洁配件 | 5 | 个 |