## Sheet1
设备名称 | 设备数量 | 使用方向 | 适用范围/用途 | 主要核心参数和配置要求（供参考）
自动细胞计数仪 | 2 | 科研 | 用于对细胞进行计数和分析。 | 1、成像：像素≥1200w 2、分析类型：支持荧光分析（AO/PI双荧光染色分析、GFP/RFP转染分析、全血荧光活率分析）以及明场台盼蓝染色和非台盼蓝染色等分析模式； 3、单次可同时进行≥6个样品的分析，单个样品自动采集≥3个不同视野； 4、配置要求：细胞计数仪主机1台，细胞计数板≥2盒，AO/PI1.8ml混合染料≥2支，5ml0.2%台盼蓝≥2支 （或更优参数或配置）
医用冷冻冷藏箱 | 18 | 科研 | 用于细胞房内储存样本、试剂等。 | 1、样式：立式，双门。 2、容积：≥285L。外尺寸≤750*650*1850mm，配置外挂锁。 3、制冷系统：冷藏室具备自动化霜功能；上冷藏室和下冷冻室可独立控制运行。 4、温度控制：冷藏室温度范围2～8℃或更广，冷冻室温度范围-10~-26 ℃或更广。 5、配置要求（单台）：主机1个，搁架≥3个，抽屉≥3个 （或更优参数或配置）
冷冻小型离心机 | 6 | 科研 | 用于反应液混匀离心，核酸提取，组织匀浆细胞裂解物去除。 | 1、最大相对离心力（rcf）：≥21,000 × g 2、具备排水孔，防止冷凝水聚集； 3、配置要求（单台）：主机1台，气密性角转24×1.5/2mL 一个或更优 （或更优参数或配置）
厌氧/微需氧培养工作站 | 1 | 科研 | 用于为实验者提供一个无氧的操作环境，模拟细菌正常生存环境。 | 1、双人操作型 2、温度控制范围：室温~40℃或更广，温度显示精度为±1℃或更优 3、腔体氧气浓度可控制在0-5ppm。氧气浓度监控范围为0-2000ppm（精度0-1500ppm时≤1ppm；1500-2000ppm时≤5ppm）；H2监测范围：0-10%，精度：≤0.1%；氢气/氧气浓度实时监测显示，具备声光报警功能。（或监测范围更广，精度更优） 4、配置要求（单台）：厌氧手套箱主机1台、氢氧分析仪 1台、独立催化风箱2个、真空泵1个、6位电源插座、内置培养箱1个、催化剂4个 （或更优参数或配置）
多功能成像仪 | 1 | 科研 | 用于化学发光成像、彩色marker成像、核酸成像、SDS-PAGE胶成像、菌落成像，荧光标记实验等。 | 1、具备电动升降平台，且可自动对焦； 2、制冷CCD相机：≥600万的物理像素；光圈≤F0.8； 3、配置窄带滤光片：≥3 组专业的带通滤光片（包含但不限于 535±10nm/605±10nm/700±10nm），且透光率≥85%； 4、具备多色荧光成像通道（反射白光/红光/绿光/蓝光）；具备三波长透射光源/紫外光源/蓝光光源/白色光源，光源强度可调。 5、具备色彩和成技术。 6、配置要求（单台）：成像主机（含制冷CCD相机、镜头、透射光源平台、荧光光源平台、全封闭机箱、滤色镜片、滤光片轮等）；多色样品托盘1组；拍摄及分析软件； （或更优参数或配置）
核酸定量分析仪 | 2 | 科研 | 用于核酸、蛋白定量以及酵母和细菌等生长浓度的定量。 | 1、基座检测：dsDNA 检出限≤2ng/μL，线性上限≥27500ng/μL；BSA 检出限≤0.06mg/mL，线性上限≥800mg/mL；IgG 检出限≤0.05mg/mL，线性上限≥400mg/mL； 2、≥5个光程可用； 3、1.0 mm光程检测重复性≤0.002 A或1%CV； 4、可鉴定多种污染物； 5、配置要求（单台）：主机，配套试剂盒 （或更优参数或配置）
凝胶成像系统 | 2 | 科研 | 用于DNA、RNA、蛋白质等生物分子的电泳成像、定性和定量分析。 | 1、图像分辨率≥600DPI 2、配置≥2000万像素超高分辨率成像系统，支持自动对焦，物理分辨率≤ 3μm 3、配置≥2 组窄带带通滤光片（包含但不限于中心波长 535±10nm、590±10nm），滤光片透光率≥85% 4、配组合式三波长 LED 透射光源，包含 300±5nm 紫外 LED、470±5nm 蓝光 LED 及全波段白光 LED。 5、配置要求（单台）:主机 1台、样品盘 1个、控制软件 1个 （或更优参数或配置）