**转运车床采购需求**

**基本参数**

1. 技术参数：
2. 安全载重：不小于175公斤。

2. 床体尺寸：长度\*宽度约1930mm\*640mm.

3. 床面尺寸：长度\*宽度约1930mm\*550mm.

4. 升降功能：

(1) 整床高度：高低升降480mm-800mm。

(2) 背部升降：0-75度。

5. 护栏：

(1) 护栏材质：吹塑成型PE材质。

(2) 片式护栏，旋转式多段升降设计，护栏可放下、放平、拉起等操作。

(3) 具有多段升降卡锁，双重卡锁原理安全设计，旋转拨动式解锁操作设计。

(4) 护栏上具有角度指示刻度，可指示背部升降之角度。

(5) 护栏上具有管道定位槽，方便输液治疗等。

(6) 旋转式护栏有水平固定功能，起到与病床之间搭桥的作用。

6. 床体：

(1) 床体两侧各装设≥3个引流袋挂钩，方便病患使用。

(2) 床体装设约束带绑固用，配有≥2根患者固定带。

(3) 装设活动式可旋转式收存氧气筒架，可依需求横放或竖放，可放置氧气瓶容量不小于10L氧气瓶。

(4) 床体前后侧各有输液杆插孔≥2个，总计≥4个。

8. 脚轮：

(1) 中控轮外覆防尘盖防止毛发卷入；具备锁控刹车系统，可执行360度全向移动、定(导)向直行功能，刹车快速方便。

(2) 配置第五轮系统，增加转运床灵活度，轻便易推。

(3) 四个脚轮上均配中控刹车，在任意脚轮一侧踩下都可同时控制四个轮子的万向转动或锁定。

(4) 具有不少于一个导静电脚轮，确保转运安全。

主要配置（单台）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序 号 | 配 置 项 目 | 数量 |
| 1 | 转运车 | 1台 |
| 2 | 输液杆 | 1支 |
| 3 | 引流袋挂钩 | 6个 |
| 4 | 氧气瓶挂架 | 1个 |
| 5 | 标准医用床垫 | 1片 |
| 6 | 第5轮结构组 | 1套 |

**服务要求**

1、提供详细的产品使用说明书和操作指南。

2、提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

3、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

4、提供≥5年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

**商务要求**

1、时间要求:中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

2、地点要求:交货地点院方指定地点。

3、财务要求:货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向乙方支付100%货款。

4、包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

5、 需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）