技术参数：

1.常规指标

1.1 检测功能：至少可提供光吸收、荧光、FRET、时间分辨荧光、TR-FRET、HTRF（Eu和Tb）、化学发光、BRET、内置自动进样器等功能模块

1.2 时间分辨荧光、化学发光的光栅和滤光片光路均适用于6-1536孔板

1.3 检测模式包括：终点法、动力学、光谱扫描、孔内扫描和动力学光谱扫描

1.4 光谱扫描支持：光吸收、荧光、时间分辨荧光和化学发光的全光谱≥1nm步进的扫描

1.5 光路设计：至少包括四光栅光路和滤光片两套独立的双光路

1.6 检测器：3个独立检测器，用于光吸收的光电二极管，可检测800nm以上荧光信号的PMT，可检测微弱化学发光信号的暗电流光子计数级别的PMT

1.7 PMT自动增益调节：同时具有自动增益选择与校正功能，荧光≥四档自动选择，化学发光≥三档自动选择，兼顾灵敏度与动态范围

1.9 孵育器：温控范围 室温+4℃-45℃或更广范围，准确性 ±0.5℃

2.0 振荡器：圆周振荡，时间、速度和半径可调

2.光吸收检测

2.1 双光栅设计，杂散光 < 0.005% at 230 nm

2.2 波长范围：200 - 1000 nm或更广范围

2.3 波长带宽≤5nm，在200-1000nm或更广范围

2.4 线性范围：0 - 4Abs或更广范围，在450 nm, ±2% (96孔板)

2.5 精确度： SD<0.001 Abs 或 CV<0.5%

2.6 配置超微量检测板，可直接测定核酸浓度和纯度，加样2-10 µl，最多同时测定16个样品，无需稀释，直接读数；支持比色杯检测。

3.荧光检测

3.1 采用具有带宽选择功能的四光栅光路设计，激发双光栅和发射双光栅

3.2带宽可调，发射带宽＞10nm，最小激发发射带宽之和≤18nm

3.3 波长范围：激发200-1000 nm，发射270-840 nm

3.4 光栅系统荧光检测灵敏度：< 0.5 fmol 荧光素/孔，384孔板

3.5 荧光动态范围：> 6个数量级，PMT增益四档自动调节

4.化学发光

4.1 具备独立化学发光模块，支持滤光片式化学发光和发光光谱扫描

4.2 具有NanoBRET检测模块，配备470nm及610nm波长的两块滤光片

4.5 标准型化学发光灵敏度：< 7 amol ATP/孔，384孔板

4.6 化学发光动态范围：> 7个数量级，PMT增益三档自动调节

5.时间分辨荧光功能

5.1四光栅光路及独立滤光片系统，同时具有TRF（包括Eu、Tb两种）、HTRF检测模块

5.2 TRF 检测灵敏度：< 1 amol Eu/孔

6.自动分液器

6.1内置式自动分液器，支持化学发光闪光反应、快速荧光反应、酶动力学光吸收分析等多种检测模式

6.2 分液体积：2-5000μl，1μl增量

6.3 分液准确性：< 2% @10µl

7.	标准配套软件：

7.1	仪器控制和高级分析功能二合一，实时显示运行结果，一键选择列表、板布局等多种直观数据显示方式。

7.2	具有结果报告输出功能，支持xls, pdf, txt and xml 格式，一键输出 excel 表格，支持报告email 发送。

二、配置清单：

1.主机一台（至少包含5个模块）；

2.自动进样器一套；

3.高级分析软件一套；

4.图文处理工作站一套；

三、服务要求

1、提供详细的产品使用说明书和操作指南。

2、提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

3、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

4、提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

四、商务要求

1、时间要求：中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

2、地点要求：交货地点院方指定地点。

3、财务要求：货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向乙方支付100%货款。

4、所有款项均通过银行转账方式支付。

5、包装与运输：设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

6、需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）。