纯音测听仪
一、采购需求：
1. [bookmark: _GoBack]▲通道数：≥2路独立刺激通道，≥2路独立掩蔽通道；或采用等效及以上功能的通道架构，确保刺激与掩蔽可同步独立输出（要求提供产品彩页或者产品说明书或者产品白皮书或实物照片作为佐证材料。）
2. 频率输出范围：
(1) 插入式气导耳机：125Hz～8000Hz
(2) 气导耳机：125Hz～12500Hz
(3) 高频耳机：125Hz～20000Hz
(4) 骨导耳机：250Hz～8000Hz
3. ▲测试频率精度：≤0.03%（要求提供产品彩页或者产品说明书或者产品白皮书或实物照片作为佐证材料。）
4. 声强输出范围：
(1) 气导耳机：－10～120dBHL
(2) 骨导耳机：－10～80dBHL（置于乳突）
(3) 其他耳机：不同频率的最大输出受传感器的输出限制
5. 刺激模式：同侧刺激、对侧刺激、双耳刺激
6. ▲刺激声类型：连续音、脉冲音、啭音、频率特异性听觉噪声（可选配声场输出功能，可应用于婴幼儿及老人的声场测试刺激）（要求提供产品彩页或者产品说明书或者产品白皮书或实物照片作为佐证材料。）
7. 掩蔽刺激模式：同侧刺激、对侧刺激、双耳刺激
8. 掩蔽噪声类型：白噪声、窄带噪声、言语噪声、外接掩蔽噪声
9. 言语测试：
(1) ▲软件内置普通话言语测试材料，包括单音节词表、双音节词表和句表等（要求提供产品彩页或者产品说明书或者产品白皮书或实物照片作为佐证材料。）
(2) ▲支持在软件中自行添加测试材料，也可通过外接设备给声（要求提供产品彩页或者产品说明书或者产品白皮书或实物照片作为佐证材料。）
(3) 具备自动评分功能
(4) 支持测试言语察觉阈、接受阈、舒适阈、不适阈和识别率等
10. 操作模式：
(1) ▲配备中文独立操作控制面板，可直接本机操作（要求提供产品彩页或者产品说明书或者产品白皮书或实物照片作为佐证材料。）
(2) 完全通过电脑鼠标控制
(3) 完全通过电脑键盘控制
11. 软件功能：
(1) 中文操作界面
(2) ▲具备掩蔽辅助提示功能，自动提示需施加掩蔽的测试场景（要求提供产品彩页或者产品说明书或者产品白皮书或实物照片作为佐证材料。）
(3) 具备校准软件支持多频率快速校准。
(4) 支持自定义计算平均听阈的频率
(5) ▲支持自定义测试界面（要求提供产品彩页或者产品说明书或者产品白皮书或实物照片作为佐证材料。）
(6) 支持多幅听力图同步对比查看
(7) 支持自定义测试图标
(8) 可对接主流听力数据管理平台（如NOAH、OTObase等）
12. ▲报告功能（要求提供产品彩页或者产品说明书或者产品白皮书或实物照片作为佐证材料。）：
(1) 可编辑的中文测试报告
(2) 可将声导抗测试结果与纯音听力图打印为单页报告
(3) 可将测试报告保存为PDF格式或XML格式，便于院内电子病历及远程会诊的结果传输
二、配置要求（以下配置数量为最低要求，实质响应以供应商响应文件中配置清单为准）：
	名称
	数量

	主机
	1台

	电源适配器
	1个

	患者应答器
	2个

	USB线
	2条

	台式交谈麦克风
	1个

	骨导耳机
	1个

	助理耳机
	1个

	耳遂听软件
	1个

	监听耳机
	1个

	电源线
	1个

	ME70气导耳机
	1个

	ACP操作面板
	1个

	中文言语材料
	1个

	壁挂套件
	1个

	耳鸣检查模块
	1个

	插入式耳机
	1个

	图文工作站
	1个

	成人耳塞
	60个

	儿童耳塞
	30个


























三、服务要求
1.提供送货、安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。
2.提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。
3.提供≥5年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

四、商务要求
1.时间要求:中标供应商应在接到送货通知后15天内完成设备的交付，并在30天内完成安装调试。
2.地点要求:交货地点院方指定地点。
3.包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。
4.需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）

