一、技术要求

- 具有《中华人民共和国医疗器械注册证》

- 吸药速度≥2mL/s

- 安全保护设施：自动检测针筒中是否有空气，并自动排气；自动检测管路中气泡，如有气泡立即报警并停止注射

- 具备推杆活塞自动回缩功能

- 具备自动吸药功能

- 具备自动排气功能

- 屏幕可旋转方向，便于术者大角度观察

- 具备彩色触摸屏

- 可显示包含但不限于注射类型、注射速率、注射剂量、压力、上升时间等

- 显示器控制装置为全中文显示

- 注射模式：至少具备固定流速和可变流速两种模式

- 注射针筒：≥100mL

- 注射速度：0.8-40 ml/s或更广范围

- 注射剂量：0.8ml-100ml或更广范围

- 上升/下降时间：0.1-1s或更广范围

- 压力范围：200-1200psi或更广范围

- 注射/X线延时：0.0-99.9s或更广范围

- 注射类型转换：可在注射造影剂和盐水间任意切换

- 造影成像系统接口：可与造影成像系统连接，实现注射和X射线曝光同步

二、配置清单

| 序号 | 配置名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 控制器 | 1 |
| 2 | 注射机头 | 1 |
| 3 | 供电模块 | 1 |
| 4 | 气泡锤 | 1 |
| 5 | 生理盐水支架 | 1 |
| 6 | 造影剂支架 | 1 |
| 7 | 电源动力线 | 1 |
| 8 | 数据通讯线 | 1 |
| 9 | 电源线 | 1 |
| 10 | U盘 | 1 |
| 11 | 说明书 | 1 |

三、服务要求

1、提供详细的产品使用说明书和操作指南。

2、提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

3、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

4、提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

四、商务要求

1、时间要求：中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

2、地点要求：交货地点院方指定地点。

3、财务要求：货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向乙方支付100%货款。

4、所有款项均通过银行转账方式支付。

5、包装与运输：设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

6、需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）。