超低温离心机参数配置

一、主要技术参数:

- 控制精度：转数可从200rpm开始设定到最高转数，步进≤10rpm；

- ▲ 转子最大容量≥4x750ml；水平转子转速≥3900rpm ，离心力≥3200xg ；

- 温度范围: -9~40℃或更广；最高转速时温度可保持在≤4℃

- 具备自动搜索转子特异性数据功能，防止超速离心；

- 持有性能优良的压缩机频率调制器和气流调节器；

- 具备液晶显示屏和轻触式按键，均可以控制设备，显示屏可显示目前安装的转子最后使用过的程序；

- 具备马达驱动门自动锁；

- ▲ 微机控制可储存≥34个可编程序；可在运行的过程中改变各种设定的参数；

- ▲≥ 10种加、减速率，可以使所有转子的刹车时间都≤1分钟；

- 具备快速控温功能，确保离心前后、最高转速时，都能够可靠制冷；

- 具备可选择速度的短时离心功能,可以快速完成瞬时离心；

- 具备缩短启动与刹车时间的柔和功能；

- ▲具备定速计时功能，当离心机达到设定速度时才开始倒数计时；

- 转速、相对离心力和半径修正值可输入设置；

- 离心结束时的提示音可消除；

- ▲所有的转子和附件均可高压灭菌(121°C，20分钟)，气密性转子和转子盖可在140°C高压灭菌2小时去除阮病毒；

- ▲ 符合IEC1010-2-020安全标准，保证离心操作高度安全，适用于P3实验室；

二、配置要求:

（1）主机1台

- 水平转子1个

- 圆形吊篮1套

- 酶标板吊篮1套

- 10ml采血管适配器1套

- 5ml采血管适配器1套

- 15ml采血管适配器1套

- 50ml采血管适配器1套

三、服务要求

1.提供送货、安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

2.提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

3.提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

四、商务要求

1.时间要求:中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

2.地点要求:交货地点院方指定地点。

3.包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

4.需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）