婴儿培养箱技术参数

一、采购需求

1. 用于早产儿或病弱儿的培养成长。

2. 具有包含但不限于箱温和肤温≥2种温度控制模式；

3. 屏幕显示设置温度、箱内温度、皮肤温度；

4. 具备超温保护系统；

5. 具备自然风道加湿；

6. 具备婴儿床倾斜角度无级可调功能；

7. 具有自检功能，多种故障报警提示；

8. 蜗壳风道及直流离心式风机产生气压差，确保新鲜空气始终保持吸入；

9. 整体储热铝水槽，降低温度波动；

10. 具有温度校正功能；

11. 具有肤温传感器脱落报警提示功能；

12. 具有数据储存功能；

13. 具有正门独立锁定装置；

14. 具有RS-232接口或更优配置；

15. 故障报警，包含但不限于断电、传感器、偏差、超温、风机、系统等

15. 具有氧气输入接口；

16. 箱温控制范围：25℃～37℃或更广

17. 肤温控制范围：34℃～37℃或更广

18. 箱温和肤温显示温度范围：5～65℃或更广

19. 升温时间：≤30min

20. 培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤0.5℃

21. 平均培养箱温度与控制温度之差：≤1.0℃

22. 温度均匀性：≤1.0℃

23. 皮肤温度传感器精度：±0.2℃内

24.婴儿舱内噪声：≤45dB（A）（稳定温度状态下）

- 配置要求

主机（含婴儿舱、机箱、控制仪、输液架及托盘），机柜，皮肤温度传感器

三、服务要求

1、提供送货、安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

2、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

3、提供≥5年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

四、商务要求

1、时间要求:中标供应商应在接到送货通知后15个自然日内完成设备的交付；中标供应商完成安装调试的具体时间为接甲方通知后7个自然日内完成。

2、维修要求：保修期内，乙方提供全年365日，每日24小时的保修服务。乙方应在收到甲方通知后8小时内到现场维修，并在收到甲方通知后72小时内修复故障。

3、地点要求:交货地点院方指定地点。

4、财务要求:货到交货地点并经验收合格后支付100%货款。

5、包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

6、需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）