三气培养箱

一、采购需求

- 箱内容积：≥30L，符合 GMP 标准,内部为全圆弧角不锈钢内胆；

- 外门具备加热功能，防止水雾产生；

- 显示屏，可显示温度、二氧化碳浓度、简单菜单及故障信息等；

- 二氧化碳浓度传感器：热传导式；

- CO2 控制范围：0~19.9%，精度±0.1%。稳定性±0.1%，均匀性±0.1%或更优;

- O2传感器：原电池式；O2 控制范围：1.0-21.0%，精度±0.1%或更优；

- 具备O2 自动校准功能；

- 温度控制范围：室温30℃- 50℃。温度均一性: ±0.1℃；

- 内置水盘加湿，湿度可达到≥ 95%；

- 水套式加热，突发情况下可较长时间保持温度稳定；

- 带报警装置：高低温报警、CO2 浓度报警、门状态报警等；

- 配备内置空气过滤器，所有进入箱体的气体都经过过滤系统，符合 Class 100标准；

- 内部尺寸（mm）≥W320XD300XH330；

- 可选配分割小门。

二、配置清单/套

1. 培养箱主体	1套

2. 有机二分割小门	1套

3. 不锈钢加湿水盘	1套

4. 内置循环过滤器	1套

5. 气管	2套

6. 电源线	1套

二、服务要求

1.提供送货、安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

2.提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

3.提供≥2年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

三、商务要求

1.时间要求:中标供应商应在接到送货通知后30天内完成设备的交付，并在35天内完成安装调试。

2.地点要求:交货地点院方指定地点。

3.包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

4.需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）