技术参数：

| 序号 | 技术参数 | 性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 适用于手术中对椎体内转移性恶性病变的消融以缓解疼痛，以及外科手术过程中，将能量作用于骨内肿瘤组织，达到凝固和消融的目的，缓解标准疼痛治疗无效或不适合标准治疗的骨转移性肿瘤患者的骨病灶疼痛 |
| 2 | 智能操作系统 | 智能主机可自动识别电极针尺寸，读取射频电极针的默认设置并自动预设消融时间，精确计算并预设最佳的功率平； 消融过程中通过智能演算法监测温度和功率。 |
| 3 | 智能触屏 | 主机屏幕可显示消融实时数据及图形，并能触控操作，方便快捷 |
| 4 | 智能温度控制及实时监测 | 采用智能温度控制，可自动控制射频功率输送以保持目标温度；电极之间的最高温度90-95℃。射频电极针远端热电偶监测温度，可提供实时温度控制，在消融稳定期远端保持70℃或其他设定目标温度。 |
| 5 | 温度、时间参数可调节 | 可以调整消融温度和恒温时间（从达到消融温度到消融结束的时间），从而改变消融范围。 |
| 6 | 多种规格射频电极针可选 | 射频电极针有效工作长度有4个规格：7mm，10mm，15mm，20mm，可根据临床需求选择相应规格。 |
| 7 | 同轴双极电极针 | 一根电极针配备正负双极，两极间传递电流产生能量，形成热场；患者无需接地垫，单一切口，仅在手术部位产生局部电流。 |
| 8 | 单/双通道消融 | 可单通道（单侧）或双通道（同时双侧）消融 |
| 9 | 多种消融模式 | 具有冷却射频消融模式、非冷却射频消融模式及回撤消融模式，也可自定义消融模式，根据临床需求进行选择，并有效避免肿瘤的针道种植。 |
| 10 | 额外独立热电偶监测 | 28G独立热电偶，推荐用于周围结构需要温度监测的情况。对于破裂的皮质壁、后椎管和周围的重要神经结构提供额外的温度监测。可同时使用两个，高测温报警默认为45℃。适用于测量整个射频消融过程中的组织温度。 |
| 11 | 自动冷却循环系统 | 主机有冷却灌注泵，电极针有内置水循环冷却，以避免能量蓄积造成周围组织热损伤，最大限度降低组织碳化的可能性，增加消融范围 |
| 12 | 功率实时监测系统 | 实时跟踪输出功率并监测阻抗，跟踪功率以降低对相邻组织结构造成热损的风险，监测阻抗可在周围组织碳化发生前自动暂停消融，确保手术安全。每通道20W，防止组织焦化，满足更大消融范围，精准控制射频能量。 |
| 13 | 阻抗实时监测系统 | 阻抗范围为40至1000Ω，1Ω分辨率。智能主机拥有阻抗的智能切断算法，当阻抗比基线阻抗高200ohms时切断，如果阻抗太高，无法让组织再水化，系统会自动暂停射频传输。 |
| 14 | 主动安全控制系统 | 可自动监测每个信道的是否有意外触发，如果有意外触发则说明温度、阻抗或功率已达其设定的安全值上限，系统会自动显示报警消息，并停止射频能量输送。 |
| 15 | 消融数据下载 | 提供完整的消融期间温度、功率等数据下载 |
| 16 | 射频能量要求 | 465.1 kHz±3％，谐波含量＜-15 dBc的准正弦电压波形。 |
| 17 | 最大功率 | 40 W（阻抗范围为100 Ω-400 Ω）。一旦超过此范围，主机将会降低可用功率，以便符合指定的电压和电流限值。 |
| 18 | 硬件关断限值 | 测得的射频功率：> 60 W；测得的射频电压：> 200 VRMS；测得的射频电流：> 1.0 ARMS以上满足其一即触发关断。 |

二、配置清单：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 |
| 2 | 灌注泵 | 1 |
| 3 | 电缆线 | 1 |
| 4 | 连接器 | 1 |

三、服务要求

1、提供详细的产品使用说明书和操作指南。

2、提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

3、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

4、提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

四、商务要求

1、时间要求：中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

2、地点要求：交货地点院方指定地点。

3、财务要求：货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向乙方支付100%货款。

4、所有款项均通过银行转账方式支付。

5、包装与运输：设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

6、需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）。