全自动特定蛋白分析仪采购需求

一、设备技术要求：

- ▲检测与速度：≥400测试/小时，试剂针自动预加热，样品针、试剂针和混匀臂自动归位，自动液面探测，防止垂直碰撞，具有凝块检测功能，加样器：免维护少保养的高精度陶瓷加样泵，持久耐用，样品量：最低2ul。

- ▲样品检验种类：全血、血清、血浆、脑脊液、尿液样本中的蛋白浓度。

- ▲样品杯：直径12mm、16mm的试管或样品杯。

- 试剂位：具有≥85个试剂冷藏位，可条形码扫描识别。

- 冲洗系统：多根冲洗针多步冲洗，冲洗水加热至37℃并保温。

- 反应温度控制：稳定的温度37℃。

- 比色杯数量：≥120个。

- 分析方法：速率法、终点法、两点终点法。

- ▲具有齐全的特定蛋白配套检测试剂：包括类风湿关节炎、免疫功能、肾功能、尿微量蛋白、脑脊液蛋白、炎症、凝血机制、营养状况、心血管、糖代谢等检测试剂，尿微量蛋白系列试剂可直接出具ACR结果，灵敏度高线性范围宽，尿蛋白项目齐全，具有溯源性的校准品和配套质控品。

- 反应液体积：200-400uL。

- ▲光源：固态冷光源LED，双光束，吸光度范围：-0.2A-3.5A，光谱范围：包括而不限于340nm、405nm、505nm、535nm、560nm、600nm、635nm和670nm。

- 可自定义设置稀释倍数（1~200倍），具有一键稀释功能。

- 操作系统：实时监测试剂量，实时显示仪器状态。

15.提供完善、及时的维护保养服务方案：包括且不限于按管理需要每年提供仪器校准服务及设备维保（含更换零配件）。

二、配置清单：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | USB连接线 | 1条 |
| 3 | 电源线 | 1条 |
| 4 | 20ml空试剂瓶 | 10个 |
| 5 | 60mL空试剂瓶 | 20个 |
| 6 | 样品盘 | 1个 |
| 7 | 试剂盘 | 1个 |
| 8 | 样品杯 | 1000个 |
| 9 | 反应盘 | 10个 |
| 10 | 空瓶条形码标签 | 1套 |
| 11 | 浓缩清洗液瓶(500ML) | 1瓶 |
| 12 | 试管适配器 | 90个 |
| 13 | 样品杯适配器 | 45个 |
| 14 | 操作软件 | 1张 |
| 15 | 保险管 | 2个 |
| 16 | 带快速连接头的蒸馏水瓶连接管蓝色粗管(3m) | 1根 |
| 17 | 净化水瓶连接管，蓝色细管(3m) | 1根 |
| 18 | 带快速连接头的废液瓶连接管红色管(3m) | 1根 |

三、基本要求（必须满足）

1、设备需具备《中华人民共和国医疗器械注册证》或备案凭证。

2、商务要求：保修要求3年以上，接到送货通知后30个自然日内到货。

3、设备需与以下院内在用试剂适配使用，试剂清单如下：

| 序号 | 试剂名称(注册证名) | 生产厂家 | 包装规格 | 单位 | 注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微量白蛋白检测试剂盒(免疫比浊法) | 重庆博士泰生物技术有限公司 | 200T | 盒 | 渝械注准20192400178 |
| 2 | 微量白蛋白检测试剂盒(免疫比浊法)(选配校准品) | 重庆博士泰生物技术有限公司 | 200T(校准品5*0.5m1) | 盒 | 渝械注准20192400178 |
| 3 | k轻链检测试剂盒(免疫比浊法) | 重庆博士泰生物技术有限公司 | 200T | 盒 | 渝械注准 20202400146 |
| 4 | k轻链检测试剂盒(免疫比浊法)(选配校准品) | 重庆博士泰生物技术有限公司 | 200T(校 准品 6*0.5m1) | 盒 | 渝械注准 20202400146 |
| 5 | λ轻链检测试剂盒(免疫比浊法) | 重庆博士泰生物技术有限公司 | 200T | 盒 | 渝械注准 20202400145 |
| 6 | λ轻链检测试剂盒(免疫比浊法)(选配校准品) | 重庆博士泰生物技术有限公司 | 200T(校 准品 6*0.5m1) | 盒 | 渝械注准 20202400145 |
| 7 | 脑脊液/尿液特定蛋白复合非定值质控I(含κ轻链/λ轻链/a2-巨球蛋白 /a 1/B2/1еG/RBP/TRU ) | 重庆博士泰生物技术有限公司 | 1*5m1 | 盒 | 非定值质控品不作医疗器械管理 |
| 8 | 脑脊液/尿液特定蛋白复合非定值质控II(含κ轻链/λ轻链/a2-巨球蛋白 /a 1/B2/1gG/RBP/TRU) | 重庆博士泰生物技术有限公司 | 1*5m1 | 盒 | 非定值质控品不作医疗器械管理 |
| 9 | 脑脊液/尿液总蛋白检测试剂盒(焦焙酚红法) | 重庆博士泰生物技术有限公司 | 5*50ml | 盒 | 渝械注准 20212400022 |
| 10 | 脑脊液/尿液总蛋白检测试剂盒(焦焙酌红法)(选配校准品) | 重庆博士泰生物技术有限公司 | 5*50ml (校准品1* 1ml) | 盒 | 渝械注准 20212400022 |
| 11 | 浓缩清洗液 | 重庆博士泰生物技术有限公司 | 5*20ml | 盒 | 不作医疗器械管理 |