核酸定量分析仪（比色皿款）（2台）

一、采购需求：

1、上样体积0.5-2μL

2、光源：闪烁氙灯

3、光谱带宽：≤1.5nm（FWHM@Hg 253.7nm）

4、光程：包含三个光程（0.05mm、0.2mm、1mm），且三个光程会自动转换

5、吸光度范围：0.05-300A

6、波长范围：180-900nm

7、检测范围：dsDNA：2-15000ng/ul 

8、蛋白检测范围：0.01-450mg/ml BSA

9、波长准确性：≤2nm

10、具备自动校准功能

11、具备三级权限追踪功能

▲12、内置算法支持寡核苷酸 DNA/RNA、微阵列、标记蛋白、A205蛋白定量、动力学、自定义比色法等

▲13、仪器 A280 蛋白定量功能支持自定义新增蛋白检测模型，可录入摩尔消光系数、分子量、质量消光系数相关参数，实现非标重组蛋白、多肽精准定量
▲14、UV-Vis可以检测180-900nm范围内任一波长处的吸光度数值

▲15、污染物分析功能采用化学计量学方法分析光谱数据来鉴别样品中的污染物，可识别污染物≥5种

二、单台配置清单：

1、主机1台

2、电源适配器1个                              

3、电源线1根                                    

4、比色皿1盒                                        

5、热敏打印纸3卷                                  

6、无尘纸1盒                                    

7、防尘罩1个                                    

8、U盘1个 

三、服务要求

1.提供送货、安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

2.提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

3.提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

四、商务要求

1.时间要求:中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

2.地点要求:交货地点院方指定地点。

3.包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

4.需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）

