小动物手术显微镜（带照相机）（4台）

一、技术需求：

1、镜头

目镜：高眼点大视场目镜 WF10X/20mm 

物镜:0.7X-4.5X 连续可调 

机头:三目体视镜体 倾斜 45 度，具备360 度旋转 

瞳距范围:52mm-75mm或更广 具备±5 视度可调 

光学放大:覆盖7X-45X 

视频放大：15X-94X 

工作距离：≥100mm 

2、支架 

垂直高度 ：≥340mm 

底座立柱 ：底座面积≥200×200mm，高度≥30mm、

镜头安装孔径 镜头安装接口需兼容标准Φ76mm孔径（或配置通用转接环）
水平移动 ：≥235mm 

3、相机 

传感器 ：≥200 万像素，高清CMOS 传感器 

输出 :分辨率≥1920 * 1080 帧率≥45F /秒 

镜头接口 :标准C或CS接口 

曝光补偿 :支持自动/手动 

白平衡 :支持自动/手动/一键式白平衡，支持 RGB 可调 

4、照明系统 

发光源 :LED 白光 ，亮度可调式 

工作距离 :40-160mm 或更广
5、显示屏 :≥13.3 寸，可直接连接U盘。
二、单台配置清单：

1、
体式显微镜 1台

2、
LED光源 1个

3、
三目镜头配件 1个

4、
录像HDMI、带TF卡拍照功能输出相机 1个

5、
≥13.3寸显示屏 1个

6、
显示器固定杆 1个

7、
显示器固定底座 1个

8、
HDMI数据线 1条

9、
LED光源电源 1条

10、电源线 2条

11、安装说明书 1本

三、服务要求

1.提供送货、安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

2.提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

3.提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

四、商务要求

1.时间要求:中标供应商应在接到送货通知后15天内完成设备的交付，并在20天内完成安装调试。

2.地点要求:交货地点院方指定地点。

3.包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

4.需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）

