新生儿辐射抢救台

一、采购需求

1.适用范围：婴通过输出电磁光谱红外范围的辐射热量来保持婴儿患者的热平衡，用于临床对新生儿进行敞开式的护理或抢救和体温调节。

2.具备预热、手控、肤温三种温度控制模式；

3.设置温度与皮肤温度分屏显示；

4.具备超温保护系统；

5.辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调；

6.婴儿床四周的玻璃档板可向下翻转或拆卸；

7.具有自检功能，多种故障报警提示；故障报警：包含但不限于断电、传感器、偏差、超温、设置、检查和系统等。

8.具有温度校正功能；

9.具有肤温传感器脱落报警提示功能；

10.婴儿床下可放置X光射线拍片盒；

11.具有数据储存功能；

12.具有APGAR评分计时功能；评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声光提示

13.输入功率：≤700VA

14.肤温控温范围：32℃～37.5℃或更广

15.肤温显示范围：5℃～65℃或更广

16.控温精度：≤0.5℃

17.皮肤温度传感器精度：±0.2℃内

18.床面温度均匀性：≤2℃

19.辐射箱水平角度：可0°、30°、60°、90°双向转动，或更优

20.婴儿床倾斜角度：无级可调

二、配置要求

具备辐射箱，控制仪，皮肤温度传感器，婴儿床，托盘，输液架，机架。

三、服务要求

1、提供送货、安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

2、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

3、提供≥5年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

四、商务要求

1、时间要求:中标供应商应在接到送货通知后15个自然日内完成设备的交付；中标供应商完成安装调试的具体时间为接甲方通知后7个自然日内完成。

2、维修要求：保修期内，乙方提供全年365日，每日24小时的保修服务。乙方应在收到甲方通知后8小时内到现场维修，并在收到甲方通知后72小时内修复故障。

3、地点要求:交货地点院方指定地点。

4、财务要求:货到交货地点并经验收合格后支付100%货款。

5、包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

6、需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）