技术参数

主要功能

1．箱温控制，肤温监测，提供温度适宜的光照治疗环境

2．双面蓝光辐照功能，高效退黄

3．具备光照治疗时间计时功能

4．两侧和正门的有机玻璃均可打开

5．抽拉式水箱，方便拆卸，清洁消毒

6．▲正门双重保险设计，双重防护避免正门意外打开

7．采用无刷直流电机驱动热循环，能有效的控制温度

8．开机自检功能，多种故障报警提示；

9.▲报警项目：超温报警、断电报警、传感器报警、偏差报警、风机报警、系统故障报警。

产品性能

10．温度控制范围：25℃～34℃

11．黄疸箱温度显示的平均值与实际黄疸箱温度平均值之差（恒温状态下）：≤±0.8℃

12．▲床面温度均匀性：≤0.8℃

13．皮肤温度显示范围：5℃～65℃

14．▲皮肤温度传感器精度：±0.2℃内

15．上灯箱

a.	上灯箱光源：蓝光LED,使用期限：5000小时

b.	上灯箱床面上有效表面内胆红素总辐照度平均值：≥1.5mW/cm2

c.	上灯箱床面上有效表面内总辐照度：≥2.0mW/cm2

d.	上灯箱床面上有效表面内胆红素总辐照度最大值：2.2mW/cm2

16．下灯箱

a.	下灯箱光源：蓝光LED,使用期限：5000小时

b.	下灯箱床面上有效表面内胆红素总辐照度平均值：≥2.5mW/cm2

c.	下灯箱床面上有效表面内总辐照度：≥3.0mW/cm2

d.	下灯箱床面上有效表面内胆红素总辐照度最大值：3.5mW/cm2

17．床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：≥0.4

18．工作噪声：≤55dB(A)

19．输液架最大承载重量≥2kg

20．婴儿床最大承载重量≥10Kg

21．黄疸箱的外形尺寸≥L900mm×W560mm×H1500mm

22．使用期限≥6年

配置清单：

| 编号 | - 部件 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 上箱体 | 1个 |
| 2 | 下箱体 | 1个 |
| 3 | 脚轮 | 4个 |
| 4 | 皮肤温度传感器 | 1个 |
| 5 | 电源线 | 1条 |
| 6 | 记录显示板 | 1块 |
| 7 | 使用说明书 | 1本 |
| 8 | 合格证 | 1本 |
| 9 | 保修卡 | 1个 |

服务要求

1、提供详细的产品使用说明书和操作指南。

2、提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

3、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

商务要求

1、时间要求:中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

2、地点要求:交货地点院方指定地点。

3、财务要求:货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向乙方支付100%货款。

4、包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

5、	需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）

6、保修5年