生物安全柜(2套)

一、采购需求

1、A2级别生物安全柜，气流模式要求：达到30%外排，70%内循环。
2、控制器系统要求：具有实时监控，显示进气流和下降气流，可显示过滤器寿命，安全状态显示及声、光报警提示功能，具备程序启动紫外灯进行定时消毒灭菌功能。

▲3、整机需为分体式设计，要求主机和底座可拆分，方便移动位置，外形尺寸要求：宽度要求：1310-1350mm；深度要求：750-810mm；不含底座高度要求：1350-1400mm；底座高度要求：700-720mm。

▲4、工作区尺寸要求：宽度要求：1210-1240mm；深度要求：550-600mm；高度要求：650-680mm。

▲5、风机系统要求：需采用直流技术的免维护高性能风机，具有阻力感应补偿功能，可达到过滤器堵塞压力增加≥300%情况下仍提供安全风速的要求。（投标人需提供公开原版产品彩页、或者产品说明书、或者第三方具备(CNAS或者CMA)检测资质的检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料。若投标人提供的相关证明材料为英文版，还需同时提供中文译本）
6、风速实时显示要求：需配有温度补偿功能的高精度风速传感器，可实时检测下降风速和流入风速，并在液晶屏上实时显示。
7、风速要求：进气气流平均气流风速：0.53m/s±0.025m/s；沉降气流平均气流风速：0.35m/s±0.025m/s；
▲8、过滤器要求：需采用ULPA超高效过滤器，对于MPPS具有≥99.999%的截留效率或对于≥0.12um的颗粒系的截留效率≥99.999%。过滤结构：微褶皱无间隔型，增加过滤面积（需提供公开原版产品彩页、或者产品说明书、或者第三方具备(CNAS或者CMA)检测资质的检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；若投标人提供的相关证明材料为英文版，还需同时提供中文译本）
▲9、工作区洁净度：工作区洁净等级满足或优于ISO14644.1标准Class 3。（需提供公开原版产品彩页、或者产品说明书、或者第三方具备(CNAS或者CMA)检测资质的检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；若投标人提供的相关证明材料为英文版，还需同时提供中文译本）
▲10、需具有负压防泄漏技术，可实现全部污染区处于封闭环绕负压腔，可防止因滤器泄漏、密封失效等原因造成的泄漏。
11、操作台面要求：需采用一体成型不锈钢浅盘式设计，无焊接或螺丝，不会形成污染物累积；移动式操作台面可以提升并取出，方便清洁及消毒操作。
12、侧壁及背板要求：操作室侧壁与背板由整块钢板一次冲压成形，大圆弧角设计，无焊接，易清洁。
13、噪音值要求：≤65dBA
14、光照强度要求：≥1200 Lux。

- 隔手架要求：整块抛光不锈钢材质，高于工作台面且与工作台面等宽，不会阻挡前进气孔，易于拆卸。不安置在进气格栅上方，影响进气流。

- 操作前窗要求：无边框滑动式前窗，防爆、抗紫外线、双层覆膜，不会引起操作者的视觉疲劳。
▲17、柜体涂层要求：柜体外部表面需喷涂银离子抗菌涂层或其他成分抗菌涂层，抑制微生物在柜体表面滋生，且不会因为表面清洗而被消除。
18、柜体结构要求：主体结构采用≥1.2mm厚镀锌钢板；侧壁结构采用≥1.5mm厚304#不锈钢侧壁。

- 支架：需配置可水平调节的带万向脚轮支架，方便移动。
20、气、液阀门要求可安装在工作区域内左右两侧壁，易于操作实验。
21、前窗玻璃：前窗玻璃倾斜角4到7°，当前窗需要完全关闭时，有隔手架限位保护，防止随意下拉导致上部洁净区暴露或紫外灭菌带来伤害

22、配重：无边框滑动式前窗，安全柜平衡背板与前窗采用高强度钢丝绳连接（非尼龙绳），避免长期磨损导致变形和断裂。
23、前窗扰流：前窗两侧增强的侧壁引流孔设计，有效防止逆流、湍流形成；
24、显示屏具有3-15分钟预洁净程序
25、柜体涂层耐过氧化氢、臭氧腐蚀（需提供公开原版产品彩页、或者产品说明书、或者第三方具备(CNAS或者CMA)检测资质的检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；若投标人提供的相关证明材料为英文版，还需同时提供中文译本）。

二、配置要求/套

- 主机1台，带轮底座1个，紫外灯1根，内置防溅插座1个，说明书1份。

三、服务要求

- 1.提供送货、安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

- 2.提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

- 3.提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

四、商务要求

- 1.时间要求:中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

- 2.地点要求:交货地点院方指定地点。

- 3.包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

- 4.需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）