生物安全柜

一、采购需求

- 外部尺寸：1300±10 mm (宽) * 800±10 mm  (深)* 1570±10 mm  (高)

- 内部尺寸：1200±10 mm  (宽)* 630±10 mm  (深)* 780±10 mm  (高)

- ▲设备配置手动可调高度支架，提供760mm 至965mm 或者更广高度的支撑高度，调节步进≤55毫米；或者可提供带脚轮的固定高度支架，提供750毫米的支撑高度。

- 前窗为10°倾角；

- 内部两侧包括后背板为304不锈钢一体成型（或更优材质）

- 内部工作台面为一块一体耐用无腐蚀的304不锈钢，厚度≥1.5毫米

- 柜子采用双面和后壁，带有负压隔层。

- 设备两侧壁各提供≥3个服务阀孔。

- 设备采用金属材质的压力舱。

- ▲设备采用LED照明。

- ▲前窗玻璃采用≥7.5mm的多层安全玻璃制成。

- ▲当前窗玻璃到达工作高度时，提供触感确认。

- ▲配置外排 HEPA 过滤器、下降风 HEPA 过滤器共 2 套；高效过滤器过滤等级不低于 H14 级，在最大可穿透粒径（MPPS）条件下整体过滤效率≥99.995%，局部穿透不大于 0.025%。过滤器性能可参照 EN1822 标准，同时满足 GB/T 13554-2020 要求；整机过滤器检漏泄漏值不得大于 0.01%。可采用出厂整机检漏或项目安装完成后现场检漏，需提供对应过滤器检测报告及检漏记录文件。

- ▲安全柜配有双无碳刷直流风机，可实时监控和控制排风速度。

- ▲安全柜具有待机模式，当前窗关闭时，点击转速自动降低。当安全柜不使用时，样品也可以在无菌的工作环境中保存。

- ▲具备≥2个压力感应器，可检测排气和下降风的压力变化。

- ▲当流入/排气发生≥20%的变化时，发生声光等报警。

- ▲安全柜具备彩色触摸屏图形界面，实时显示风速和流入风速。

- 安全柜需显示性能标准。

- ▲设备具备运行状态预警功能，可实时监测 HEPA 过滤器压差、紫外灯使用时长、整机运行工况；可通过三色指示灯等方式，实现滤芯更换提醒、紫外灯管到期提醒、定期维保预警。

- 工作盘下方的排水盘采用不锈钢且带有斜边，表面光滑。

- ▲设备配置紫外灯。消毒可编程，时间从0至23小时或逛逛时间可调，步进为≤15分钟。

- 前窗可以降低至关闭位置之外，从而在窗口的上边缘形成间隙。操作人员可以在安全柜保护状态下，从上部进入清洁玻璃窗上部内表面。

- ▲选配的后背覆盖板套件可以用于覆盖后背板的配重模块。

- 安全柜内的后壁上带有2个插座，左右各一个。

- ▲安全柜的能耗为≤200W（工作时）；≤70W（待机模式时）

二、配置要求

主机1台，底座1个，电源线1根，说明书1本

- 三、服务要求

- 1.提供送货、安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

- 2.提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

- 3.提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

- 四、商务要求

- 1.时间要求:中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

- 2.地点要求:交货地点院方指定地点。

- 3.包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

- 4.需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）