全自动样本制备系统技术参数

- 采购需求

（一）总体要求

▲1.全自动样本制备系统应具备精密加样、传输、加热混匀、磁吸分离等功能模块，通过控制软件调用各模块，实现对试剂和样本的自动化分配及对临床样本的前处理，全程无需人员值守。

2.设备应采用磁珠法进行样本前处理，同时兼容磁珠萃取及磁珠去杂两种工作模式。

3.设备应具有医疗器械注册证或备案凭证。

▲4.设备应具备完整的样本前处理能力，无需额外配备氮吹仪、离心机、正压萃取仪、负压萃取仪等辅助设备即可完成前处理流程。

▲5.设备应能完成不少于5个临床检测项目的样本前处理，项目范围包括但不限于：水溶性维生素、脂溶性维生素、维生素D、类固醇激素、儿茶酚胺及其代谢物检测等。

（二）硬件要求

1.移液模块：配置≥8个移液通道，可实现等距及非等距加样，加样间距调节范围10-270mm或更广；具备压力感应及电容感应探测功能，可完成自动装针及Tip头装针、脱针实时监测。

2.样本位：单批次可容纳≥96个样本，兼容多种规格样本管（如采血管、离心管等）。

3.采用非一次加样tip头去除废液结构，降低耗材使用量。

4.条码扫描：配备条码扫描模块，可扫描录入样本信息。

5.试剂管位：兼容5mL及2mL等规格试剂管，可实现全自动标准曲线制备。

6.加样Tip头位：可同时加载≥8盒一次性加样Tip头。

7.磁吸模块：具备≥2种磁吸模式，包含但不限于1个侧磁吸模块及1个底磁吸模块。

8.震荡孵育模块：具备震荡、混匀及孵育功能，震荡速度可调，最高转速≥1200rpm；采用摇床式磁珠混匀结构。

9.磁珠容器：兼容≥2种规格的磁珠容器，可根据检测项目按需切换。

10.安全防护：配备安全防护面板及门锁感应器，支持任意时间暂停及异常事件处理。

11.消毒排风系统：内置紫外消毒系统及顶部独立排风系统，防止有毒试剂外泄。

（三）软件系统

1.具备一体化触控屏，配备图形化操作界面，支持向导式操作及一键式程序运行。

2.内置多种样本前处理程序，可根据预设或自定义流程调用各模块，兼容多种样本预处理程序。

3.各功能模块可单独控制，具备日志记录功能，支持实验记录追溯。

4.具备开机自检、错误报警及全过程闭环状态监测功能。

5.可实时显示程序运行进程，支持异常行为分析与报警。

（四）性能指标

1.移液准确性：±1.6μL（40μL）、±2.0μL（100μL）、±2.5μL（160μL）、±4.0μL（200μL）、±5.0μL（500μL）、±8.0μL（800μL）或更优

2.移液重复性：CV值≤1%（100μL）、CV值≤0.5%（500μL）

3. 移液一致性：100μL加样时极差≤5μL；500μL加样时极差≤25μL。

4. 加热温度范围：室温～95℃或更优。

二、服务要求

1.提供送货、安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

2.提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

3.提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

三、商务要求

1.时间要求:中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

2.地点要求:交货地点院方指定地点。

3.包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

4.需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）