高压灭菌锅参数配置

1. ▲配置高效蒸汽发生器，功率≥1500W，大流量真空泵，流量≥24L/min，快速完成预真空排气、后真空干燥；外形尺寸≤490x690x455mm；

2. ▲内胆结构：一体化成型，表面光洁，清洁无死角；内胆尺寸≥ φ245*450；

3. 可调节底脚：快捷建成仰角结构，便于腔内水分排出；

4. 器械盘架：双向设置，可根据需求自行调整器械盘位置；

5. ▲≥4寸TFT彩色显示屏：可选择程序运行，可显示实时曲线，可进行事件记录/运行数据的查询，参数设置及自定义程序的搭建，各类数据导出等；

6. ▲运行模式：具备以下三类程序功能

6.1标准固定灭菌程序：根据负载类型分为裸漏器械、封装器械、织物灭菌、增强灭菌模式，121℃和134℃两种灭菌温度可选；

6.2测试程序：有B&D/HELIX测试和真空测试模式，用于日常设备性能校验；

6.3自定义程序：可自行编辑程序各项参数，包含脉动次数、灭菌温度、灭菌时间、干燥时间等，根据需求调取运行程序；

7. ▲传感器配置：灭菌室腔内温度双传感器*2、压力传感器*2，蒸汽发生器温度传感器*1，锅壁温度传感器*1，或更优；

8. 过流保护：当电流超过预定最大值时，断开电路以保护设备不受损坏；

9. ▲具备超温保护功能：当温度超过设定的超温保护值时，加热丝强制断电，温度恢复到合理区间后，再继续加热；

10. ▲具备独立限温功能：设备所有加热部件配备独立限温开关，当温度超过限温开关设定的温度值后，强制断电，避免因程序或误操作引起的设备损坏；

11. ▲ 温度控制范围：105～138℃或更广 , 压力控制范围：-95～280kPa或更广 ，温度均匀性：≤2℃ ,温度稳定性： ≤4℃ , 温度控制精度：≤0.1℃ , 压力控制精度：≤0.1kPa

12. ▲具备通用操作和限制操作，通用操作为任何使用者都可进行操作，限制操作需由管理人员或专业的技术人员才可进行；

13.数据存储：配置大容量储存器，可储存≥8年使用数据；

14.数据导出：配置USB接口可将设备运行数据/事件记录/报警记录等全部导出；

15.运行记录：设备能够将运行过程中的报警、事件和运行数据进行记录，并可通过USB导出

15.1报警记录：包含但不限于灭菌高低温报警/超温超压报警/开门报警/中途退出报警/抽真空超时报警/升温超时报警；

15.2事件记录：记录每个灭菌周期的阶段数据；

15.3运行数据：灭菌程序全程运行参数；

16.报警方式：包括但不限于屏幕闪烁报警/蜂鸣器声音报警/物联APP推送报警

17. ▲可选配物联模块，可通过手机、电脑查询产品运行状况、异常报警等

18. ▲可选配打印机，可对运行数据进行打印

二、服务要求

1.提供送货、安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

2.提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

3.提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

三、商务要求

1.时间要求:中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

2.地点要求:交货地点院方指定地点。

3.包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

4.需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）