电子血压计采购需求

基本参数

一、技术参数：

1、测量原理：示波法；

2、数字显示；

3、测量位置：上臂；

4、适应手臂周长：12-50cm

5、压力测量范围：0～300mmHg；

6、脉搏测量范围：40～200 次/分

7、静态压力精度：≤±3mmHg；

8、脉搏测量精度：≤±5%

9、动态测定精度：平均差，±5mmHg 以内；标准偏差，≤8mmHg

10、分辨率：≤1 mmHg

11、具备自动较零功能，开机时可自动启动

12、具备不规则脉波检测功能，并可图形提示

13、具备电池电量不足提示功能

14、电击防护型式：Class II/内部电源 BF 型设备

15、电源：交直流两用；电池，可支持血压测量≥250 次

二、主要配置（单台）

1、主机：1 台

2、袖带（大小可选配）：1 条

3、电源适配器：1 个

服务要求

1、提供详细的产品使用说明书和操作指南。

2、提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

3、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

4、提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

▲5、报价包含首次计量费用。

商务要求

1、时间要求:中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

2、地点要求:交货地点院方指定地点。

3、财务要求:货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向乙方支付100%货款。

4、包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

5、	需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）