超净配药器参数配置

一、采购需求

1.外形尺寸：长*宽*高（mm）：≤400x300x300

2.噪声：≤55dB

3.配药时压强：正压≥100kPa，负压绝对值应≤90kPa

▲4.设备休眠：30min无操作设备休眠，具备时间记忆功能复位

4.使用年限：≥5年

▲5.百级净化时间：设备启动≤5秒后实现系统自净

6.净化风速：0.45～1.0m/s

▲7.静态百级：静态环境风速≥0.75m/s；

尘埃粒子数≥0.5μm(≤3500)，≥5μm(0)；

浮游菌≤5个/m³

▲8.动态百级：安装溶药器过程中，动态环境风速0.2～0.5m/s

▲9.密闭百级：密闭动态环境风速≥4.4m/s；

尘埃粒子数≥0.5μm(≤3500)，≥5μm(0)；

浮游菌≤5个/m³

▲10.动力源：环境、动力双系统

▲11.具有彩色液晶显示屏可实现人机交互

▲12.高效过滤器更换：主机内置高效过滤器，具有定时更换提醒功能

13.手柄：可拆卸，手柄线接头与主机接头由螺母固定

- 14.高效过滤器：无菌包装

▲15.手柄灭菌：设备上具有能给手柄灭菌的紫外线消毒装置

16.资质：具有医疗器械注册证

二、配置清单/套

1	主机	1台

2	手柄	1只

3	电源线	1条

4	紫外线消毒装置	1套

5	溶药注射器（环氧乙烷灭菌）	1支

6	绕线钩	2个

7	高效过滤器（环氧乙烷灭菌）	2个

8	说明书	1份

9	合格证	1份

三、服务要求

1.提供送货、安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

2.提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

3.提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

四、商务要求

1.时间要求:中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

2.地点要求:交货地点院方指定地点。

3.包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

4.需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）