
胎儿监护仪
一、采购需求
1. 具备医疗器械注册证/备案证
2. 一体化无线胎监，监护参数包含胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）；
3. ≥7晶片1MHz超声胎心探头，超声波束声强：Iob<3.6 mW/cm2；
4. 支持升级双胎、三胎监测，支持多胎胎心率重合报警；
5. 支持多胎监护波形的分离打印；
6. 具备自动胎动检测功能，可显示并打印胎儿活动图；
7. 支持无线充电，无线探头无充电触点；
8. 支持无线探头≥10min的断线续传；
9. 支持波形储存时长≥3000小时；
10. ≥13英寸高清晰TFT触摸屏设计，≥1920*1080P高清分辨率呈现；
11. 支持中文孕妇信息输入，支持USB接口，支持接入扫码枪；
12. 胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调；
13. 探头具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线；
14. 内置≥4种胎监报告自动评分/分析方法；
15. 内置通讯接口，支持多种方式接入中央站组成网络系统，内置485模块、内置wifi等；
16. 主机防护等级IPX2或更优，探头防护等级IP68或更优；
17. 内置式150-152mm宽行打印，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线；
18. 中英文操作界面；
19. 打印机走纸速度≥3种可调；
20. 支持接入院内胎监信息系统，方便胎监数据集中观察。
21. 支持NST三级分类报告。
22. 支持升级附件一键转床。
23. 支持升级胎心宫缩监护预警。
二、配置清单
1. 主机（内置天线）1台
2. 无线超声探头1个
3. 无线宫缩压力探头1个
4. 电源线1条
5. 合格证、保修卡、中文说明书1套
6. 装箱单2份
7. 耦合剂1瓶
8. 纽扣式绑带2条
9. 宽行打印纸1本
10. 序列号条码标贴1份
三、服务要求
1、提供送货、安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。
2、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。
3、提供≥5年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。
四、商务要求
1、时间要求:中标供应商应在接到送货通知后15个自然日内完成设备的交付；中标供应商完成安装调试的具体时间为接甲方通知后7个自然日内完成。
[bookmark: _GoBack]2、维修要求：保修期内，乙方提供全年365日，每日24小时的保修服务。乙方应在收到甲方通知后8小时内到现场维修，并在收到甲方通知后72小时内修复故障。
3、地点要求:交货地点院方指定地点。
4、财务要求:货到交货地点并经验收合格后支付100%货款。
5、包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。
6、需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）

