胎儿监护仪

一、采购需求

- 具备医疗器械注册证/备案证

- 一体化无线胎监，监护参数包含胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）；

- ≥7晶片1MHz超声胎心探头，超声波束声强：Iob<3.6 mW/cm2；

- 支持升级双胎、三胎监测，支持多胎胎心率重合报警；

- 支持多胎监护波形的分离打印；

- 具备自动胎动检测功能，可显示并打印胎儿活动图；

- 支持无线充电，无线探头无充电触点；

- 支持无线探头≥10min的断线续传；

- 支持波形储存时长≥3000小时；

- ≥13英寸高清晰TFT触摸屏设计，≥1920*1080P高清分辨率呈现；

- 支持中文孕妇信息输入，支持USB接口，支持接入扫码枪；

- 胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调；

- 探头具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线；

- 内置≥4种胎监报告自动评分/分析方法；

- 内置通讯接口，支持多种方式接入中央站组成网络系统，内置485模块、内置wifi等；

- 主机防护等级IPX2或更优，探头防护等级IP68或更优；

- 内置式150-152mm宽行打印，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线；

- 中英文操作界面；

- 打印机走纸速度≥3种可调；

- 支持接入院内胎监信息系统，方便胎监数据集中观察。

- 支持NST三级分类报告。

- 支持升级附件一键转床。

- 支持升级胎心宫缩监护预警。

二、配置清单

- 1. 主机（内置天线）1台

- 2. 无线超声探头1个

- 3. 无线宫缩压力探头1个

4. 电源线1条

5. 合格证、保修卡、中文说明书1套

6. 装箱单2份

7. 耦合剂1瓶

8. 纽扣式绑带2条

9. 宽行打印纸1本

10. 序列号条码标贴1份

三、服务要求

1、提供送货、安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

2、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

3、提供≥5年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

四、商务要求

1、时间要求:中标供应商应在接到送货通知后15个自然日内完成设备的交付；中标供应商完成安装调试的具体时间为接甲方通知后7个自然日内完成。

2、维修要求：保修期内，乙方提供全年365日，每日24小时的保修服务。乙方应在收到甲方通知后8小时内到现场维修，并在收到甲方通知后72小时内修复故障。

3、地点要求:交货地点院方指定地点。

4、财务要求:货到交货地点并经验收合格后支付100%货款。

5、包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

6、需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）