实时荧光定量PCR仪

- 采购需求

设备用于病原体检测、基因表达分析、遗传基因检测、突变检测、拷贝数变异分析、高分辨率熔解曲线分析、基因分型分析等多种研究领域

1.功能要求

1.1在PCR过程中实时监测、实时在线显示反应过程

1.2具备温控系统，保证整个反应过程中的温控精确、均匀一致、升降温快速

1.3可同时检测≥4色荧光

1.4完全试剂开放

1.5适用于染料法及探针法荧光标记等

1.6适配普通的PCR薄壁管、96孔板等

2.性能指标

2.1光源：单色高效LED

2.2▲检测器：高灵敏硅光电倍增管，发射光透镜：菲涅尔透镜 提供相关证明材料并加盖厂家公章。

2.3激发/检测范围：455-650nm/510-715nm或更广

2.4▲荧光检测通道：≥5个，可同时检测≥4个目标基因

2.5检测灵敏度：能检测1拷贝人基因组DNA基因

2.6▲分辨率：在单重反应中可区分≤1.5倍浓度差异，确保优异的定量准确性，

2.7▲具备双FAM通道及时间分辨快速逐孔扫描功能，减少非目标光路光强及相差差异 可提供相关证明材料。

2.8动态范围：≥10个数量级

2.9▲扫描模式：顶部,可稳定适配≤10微升微量反应体系

2.10最大样品容量：≥96个

2.11反应体系：10-50µl或更广

2.12升降温方式：半导体Peltier加热/制冷

2.13▲采用镂空式温控模块搭配边缘温度补偿技术，温控良好

2.14最大升降温速率≥6℃/秒

2.15温度均一性：±0.1℃

2.16温度准确性：±0.1℃

2.17温度范围：4-100℃或更广

2.18 ▲ 软件设置：实验前，试验后均可设置，具备暂等功能，可设置≥12列梯度问题

2.19▲数据分析模式：绝对定量、相对定量（△△Cq）、相对定量（双标准曲线）、核酸熔解曲线、高分辨率熔解曲线（HRM）、蛋白热稳定性、基因分型分析功能、终点荧光（阴阳性鉴定）分析等，投标文件中提供相应功能软件截屏加以证明。

2.20▲软件具有实验报告功能，可通过规则设置预设判定条件，自动完成结果判定，投标文件中提供相应功能软件截屏加以证明。

2.21数据导出：Excel或txt、用户报告包含运行设置，图形和表格数据结果，可直接打印或保存为 PDF。

- 便携式图文分析工作站：内存≥8G，硬盘≥256G，显示器≥14寸，分辨率不低于1920*1080，兼容Win10系统

- 配置要求：主机、便携式图文工作站

二、服务要求

1.提供送货、安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

2.提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

3.提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

三、商务要求

1.时间要求:中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

2.地点要求:交货地点院方指定地点。

3.包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

4.需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）