γ能谱仪采购相关参数

1、配置

由NaI探测器、低本底铅室、能谱获取与分析软件、无源效率刻度软件、标准源、计算机等组成。

2、产品功能

（1）通过特征γ射线可以确定测量对象中的放射性核素；

（2）具有全自动能谱分析与出报告功能，报告格式可定制，可在能谱上标记核素，对于未识别到的核素可给出最小可探测活度；

（3）具有无源效率刻度功能，无源效率刻度软件具有CAD建模及计算效率刻度曲线功能；

3、技术指标

（1）NaI晶体规格：≥Φ75×75mm；

（2）NaI探测器能量分辨率：≤7.5（@662keV）

（3）数字化多道：最大4096道；

（4） 铅室：从外到内分别为低碳钢（1cm）、低本底铅（5cm）、无氧铜（3mm）；

（5）铅室外观尺寸：小于＜Φ30×60cm。

（6）工作温度范围：-20oC~50oC；

（7）工作湿度范围：＜95%；

（8）电源：USB5 V供电；

（9）标准源：Am-241、Cs-137和Co-60标准点源，活度不低于5000Bq；

（10）图文工作站：具有当前主流台式图文工作站和笔记本配置。

4、保修要求：3年以上

5、接到送货通知后15个工作日内到货