BZ26030224注射泵购置需求

商务要求：

- 保修年限：3年或以上

- 到货期限：接到送货通知后7个自然日内

参数要求：

1.设备具有《中华人民共和国医疗器械注册证》，提供注册证证明。

3.注射精度≤±1.8%，机械精度≤±0.5%。

4.注射速度范围：0.01~2300ml/h，且最小速度和步进均为0.01ml/h。

5.快推速度范围：0.01~2300ml/h，且最小速度和步进均为0.01ml/h。

6.至少包括自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量，提供说明书证明

7.支持注射器规格包括但不限于：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml。

8.具有电动离合功能，加载注射器时不松开捏柄推杆也可自动感应制动，防止意外药液输入，提供彩页证明。

9.主机具有停止键硬按键，独立设计不与其他功能（如开关机、报警复位等）混用，确保操作安全，提供说明书证明。

10.主机具有多功能接口（非USB接口），无需外接辅助设备，提供说明书证明。

11.具备≥9种注射模式，包括：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、微量模式、间断给药模式、TIVA模式。

12.支持镇痛药、化疗药输注，提供说明书证明。

13.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持30种以上颜色，提供说明书证明。

14.具有在线动态压力监测功能，可实时显示当前压力数值。

15.阻塞压力报警档位至少15档，最低档位可设置50mmHg。

16.具有阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升，并在屏幕上进行提示，提供说明书证明。

17.具有阻塞后自动重启注射功能，短暂性阻塞触发报警后，当泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动注射，提供说明书证明。

18.具有历史记录功能，可存储5000条历史记录。

19.锂电池工作时间≥6.5小时@5ml/h。

20.防异物及进液等级≥IP44。