BZ26030226输液泵购置需求

商务要求：

- 保修年限：3年或以上

- 到货期限：接到送货通知后7个自然日内

参数要求：

1.设备具有《中华人民共和国医疗器械注册证》，提供注册证证明。

2.具有输血功能。

3.输液精度≤±5%。

4.输液速度范围：0.1~2000ml/h，且最小步进为0.01ml/h。

5.快推速度范围：0.1~2000ml/h。

6.至少包含自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量，提供说明书证明

7.主机具有停止键硬按键，独立设计不与其他功能（如开关机、报警复位等）混用，确保操作安全，提供说明书证明。

8.主机具有多功能接口（非USB接口），无需外接辅助设备，提供说明书证明。

9.具有≥9种输液模式：至少包括速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、微量模式、间断给药模式、点滴模式。

10.支持镇痛药、化疗药输注，提供说明书证明。

11.阻塞压力报警档位

12.具有阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升，并在屏幕上进行提示，提供说明书证明。

13.具有阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，当泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液，提供说明书证明。

14.具有气泡报警功能，支持最小15μL的单个气泡报警，提供说明书证明。

15.具有历史记录功能，可存储5000条历史记录。

16.锂电池工作时间≥5.5小时@25ml/h。

17.防异物及进液等级≥IP44。

18.能够在救护车上使用。