新生儿监护仪

- 技术需求

- 设备具备医疗器械注册证。

- 适用于成人、小儿、新生儿的监测。

- 工作大气压力57.0 – 107.0 kPa或更广。

- 满足救护车，直升飞机和固定翼飞机等转运需求，通过相关转运标准。

- ▲≤6英寸彩色触摸显示屏，小巧。

- IP44防尘防水，或更优。

- 抗≥1.2米跌落，满足转运过程中的复杂临床救治环境。

- 整机无风扇设计。

- ▲内置锂电池供电，支持≥5小时的持续监测。

- 内置DC电源接口，可以进行车载充电。

- 支持3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压、2通道体温。

- ▲具备升级2通道有创血压及模拟输出/除颤同步功能。

- 转运监护仪支持插入床旁监护仪插槽作为参数模块使用，即插即用。

- 具有多导心电监护算法 ，同步分析≥2通道心电波形，能够良好抗干扰。

- 心率测量范围：成人15 -300 bpm或更广，小儿/新生儿15 - 350 bpm或更广。

- 波速提供包含但不限于50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。

- 滤波模式提供诊断模式（0.05 -150Hz），监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz），手术模式（1-20Hz），或更广更优。

- 提供≥25种心律失常事件的分析

- 提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。

- 具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。

- 可显示弱灌注指数（PI）。

- 提供双通道体温测量，提供两通道体温测量差值显示。

- 提供包含但不限于手动、自动间隔、连续、序列≥4种无创血压测量模式。

- 可支持IBP功能，IBP测量范围：-50 – 360 mmHg（或更广），支持实时PPV测量。

- ≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

- ≥1000条NIBP测量结果回顾。

- ≥48小时全息波形回顾。

- ≥120小时趋势数据回顾。

- ▲支持有线、无线联网，支持将监测数据传输对接至院内病历系统。

- 配置要求（每套）

- 监护仪主机（含WiFi）	1台

- 5导心电导联线（适用新生儿）	1套

- 心电电极片（新生儿用）	50片

- 7针血氧主电缆（兼容多种一次性探头型号）	1根

- 指套式成人血氧探头	1套

- 无创血压导气管	1根

- 成人血压袖套	1套

- 锂电池（机器内置）	1块

- 充电电源线	1套

- 转运提手	1个

- 使用说明书	1份

- 中文操作卡	1份

- 合格证	1份

- 新生儿血氧探头（复用型）	2套

- 新生儿血压袖套（复用型）	2套

- 辐射台专用固定支架	1套

三、服务要求

1、提供送货、安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

2、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

3、提供≥5年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

四、商务要求

1、时间要求:中标供应商应在接到送货通知后15个自然日内完成设备的交付；中标供应商完成安装调试的具体时间为接甲方通知后7个自然日内完成。

2、维修要求：保修期内，乙方提供全年365日，每日24小时的保修服务。乙方应在收到甲方通知后8小时内到现场维修，并在收到甲方通知后72小时内修复故障。

3、地点要求:交货地点院方指定地点。

4、财务要求:货到交货地点并经验收合格后支付100%货款。

5、包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

6、需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）