全数字彩色超声诊断系统
一、采购需求
1. 平板式彩色多普勒系统，用于产程数据监测，对产程进展进行评估，记录产程数据，成像模式：B、B+C、B+C+PW 、B+PW、B+M、B+CW
2. ▲≥21英寸液晶触摸显示竖屏，实时状态下的B模图像和彩色多普勒图像支持局部放大。
3. 具备全域动态聚焦技术，可实现全程发射及全程接收聚焦，使图像近、中、远场保持均匀一致
4. 具备单幅、双幅显示模式
5. ▲≥120物理通道，标准原机配置≥2个探头接口（提供产品说明书）
6. 配套产程数据监测与可视化系统软件，设置有胎方位、产程进展角（AOP）、胎头与会阴距离（HPD）、宫颈扩张、羊水指数、脐带检测等功能（提供产品说明书）
7. 具备将产程进展角（AOP）智能换算成胎头位置功能，协助临床医生更方便了解产程参数。
8. 具备产程监测辅助扫查指导功能，提供胎头位置、宫颈扩张、羊水指数、脐带检测等等操作指导及标准图谱参考（提供产品说明书）
9. 具备B/PW自动参数调节功能，可根据不同探头不同位置进行自动参数调节
10. 具备智能产时监测功能，提供胎方位监测操作视频指导，辅助扫查
11. ▲产品具备自动产时测量功能（提供检测报告）
12. 支持扫图指导后自动输出胎方位结果、胎头进展角度（AOP）测量线及测量结果，自动输出胎头位置指标：进展距离（PD）胎头方向（FHD）胎头-会阴距离（HPD）中线角度（MLA）测量线及测量结果
13. 具备自动输出胎心率及S/D等多项指标、自动输出胎儿头围、双顶径多项指标、立体血流功能
14. 设备可为每个孕妇建立档案，根据监测结果显示动态头盆3D图像、同步显示胎头位置数据、自动分娩预测结果呈现。
15. 自动绘制电子产程图，自动生成产程数据记录单，产程数据记录单包括每轮次测量的产程数据，支持生成产前头盆检查与试产评估报告
16. 屏幕支持上下左右调节，上下倾斜，角度范围≥10°，左右角度调节各≥30°
17. ▲电池续航工作时间≥7小时。
18. 标配耦合剂加热杯、支持语音助手，可语音控制常用操作（提供产品检测报告）
19. 设备支持无线接入产科监护系统和医院病历系统，支持图像、产程数据实时对接传输。
20. 具备超声影像录像功能，支持保存、删除、导出录像
21. ▲使用年限≥8年。
2、 配置清单
1. 主机	1套
2. 电源线	1套
3. 耦合剂	1套
4. 防尘罩	1套
5. 保险管	2套
6. 凸阵探头	2套
7. 腔内探头	1套
8. 电池	8套
9. 移动硬盘	1套
10. 耦合剂加热杯	1套
11. 网络连接模块	1套
三、服务要求
1、提供送货、安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。
2、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。
3、提供≥5年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。
四、商务要求
[bookmark: _GoBack]1、时间要求:中标供应商应在接到送货通知后15个自然日内完成设备的交付；中标供应商完成安装调试的具体时间为接甲方通知后7个自然日内完成。
2、地点要求:交货地点院方指定地点。
3、财务要求:货到交货地点并经验收合格后支付100%货款。
4、包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。
5、需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）


