﹣20度冰箱

一、采购需求

1、样式：立式，双门。

2、容积(L)：≥450。

3、外部尺寸（宽*深*高mm）：≤860*800*1960（外挂锁+门把手）。

4、内部尺寸（宽*深*高mm）：≥655*565*615。

5、箱体材料：PCM彩板材质或更优。内胆材料：HIPS材质或更优。保温材料：无CFC聚氨酯发泡。

6、核心部件：配置高效压缩机，风扇电机，碳氢环保制冷剂。

▲7、保温技术：配置超厚保温层，箱体发泡层厚度≥80mm。

▲8、制冷系统：配置丝管式冷凝器，丝管式蒸发器，制冷迅速。

▲9、温度控制：高精度微电脑温度控制系统，箱内控温范围-10~-25℃，控制精度≤0.1℃；双压缩机双系统，上室、下室为独立腔室，可独立控温。

▲10、低噪设计：噪声≤50dB，可提供第三方检测报告支持。

▲11、节能设计：耗电量≤2kWh/24h/（25℃环温），可提供第三方检测报告支持。

▲12、温度波动度≤2℃，可提供第三方检测报告支持。

▲13、温度均匀度≤1.5℃，可提供第三方检测报告支持。

▲14、报警功能：具备完善的声光报警（蜂鸣报警、灯光闪烁等）方式，具有环温高温报警、高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、低电量报警、数据通讯故障、开门报警、记录仪未连接/未启动报警等多种报警功能。

15、数据存储：配置USB模块，可选择快捷或手动导出，默认快捷导出未导出过的数据，手动导出为1~12个月可选。温度数据记录周期1~240分钟可调，默认10分钟。

▲16、箱内配置：上下双室共6层≥12个抽屉，搁架式蒸发器设计，快速制冷。

17、固定移动：配备4个万向脚轮，且具备止刹功能

18、测试孔：整机配备≥2个测试孔（上下室各≥1个）。

▲19、便捷开门：上下室独立明把手设计。

20、多重保护：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行。

21、可选配RS-485、远程报警接口、热敏/针式打印机。

22、多人管理：门体自带机械锁，一锁可锁上下门，且配置外挂锁。

23、断电报警：具备后备电池，满足断电后报警并继续显示箱内温度48小时需求。

24、配置：主机1台，抽屉≥12个，出厂检测报告1份

25.交货前需提供机身序列号经生产厂家证明确认。

三、服务要求

1.提供原厂送货、安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

2.提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

3.提供≥5年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

四、商务要求

1.时间要求:中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

2.地点要求:交货地点院方指定地点。

3.包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

4.需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）