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一、采购需求
1、 样式：立式，容积≥578L 。
2、 外部尺寸(宽*深*高mm)：≤930*1035*1995（包含把手、显示面板及铰链的尺寸），占地面积≤1.0㎡。
3、 可放置5*5规格冻存架≥16组，2英寸标准冻存盒≥400个，2ml标准冻存管≥40000支。
4、 箱体材料：优质结构钢板。内胆材料：镀锌板喷涂。
5、保温材料：采用高性能真空绝热材料，厚度≥20mm，箱体发泡层≥110mm,保障保温效果。2个发泡压紧内门，外门≥3道密封，箱体≥2道密封，内门≥2道密封，整机≥7道密封。
6、高精度微电脑温度控制系统，-40℃～-86℃范围内可调，调节精度≤0.1℃。
7、≥10.1寸高性能LCD触摸屏，显示精度≤0.1℃，动态实时显示箱内温度、系统设定温度、环境温度、报警状态、时间等参数信息，且可连接蓝牙与WiFi，温度数据查看及数据曲线，设置与留言板功能。
8、具备状态运行指示，温度正常和不正常时候有提醒。
9、具有≥12种声光报警系统（包括但不限于数据通讯故障、箱门打开超时、环温传感器故障、冷凝传感器故障、温度传感器故障、箱内高温报警、箱内低温报警、冷凝器高温报警、环温高温报警、低电量报警、电池电量检测故障、断电报警等）。
10、采用HC环保制冷剂，制冷剂用量符合国家安全标准，制冷效率高，降温更迅速。
11、配高效压缩机，配低噪音风机。冷凝器散热风机可根据压缩机运行状态智能开停。
12、具备开机延时和停机间隔保护功能，确保运行可靠；具备屏幕锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数。
14、25℃环温时，单日耗电量≤6.0KW.h/24h，提供第三方检测机构出具的测试报告。
15、25℃环温时，空载降温到-80℃时间≤230分钟，提供第三方检测机构出具的测试报告。
16、25℃环温，从-80℃断电回温至-50℃时间≥300分钟，提供第三方检测机构出具的测试报告。
17、低噪音，整机运行噪音≤45分贝，提供第三方检测机构出具的测试报告。
18、配置一体式把手门锁设计，单手实现开关门，可加双挂锁，选配电磁锁、刷卡、指纹、人脸识别及蓝牙打印机等。
19、配置自动加热门体平衡孔设计，实现短时间内连续多次开门。 
20、配置≥2个温度测试孔，孔径≤25mm，方便使用温度探头采集箱内温度。
21、配置≥2个USB接口，可用于记录、导出箱内温度数据、运行曲线及操作记录等数据，实现数据的可追溯性，数据≥10年。
21、配置屏复位功能按键，物理复位键快速重启。
22、配置蓄电池，断电状态电池可持续温度报警和为USB端口供电。
23、配置RS485数据接口、远程报警接口，实现数据通讯。
24、配置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险。
25、可选配二氧化碳后备系统/液氮后备系统。
26、可选配冷链监控物联模块，手机关注微信公众号、小程序等，可实时监控冰箱运行状态，冰箱报警信息，会同步短信和微信。 
27、可选配单机样本管理软件。
二、服务要求
1.提供送货、安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。
2.提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。
3.提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。
三、商务要求
1.时间要求:中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。
2.地点要求:交货地点院方指定地点。
3.包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商
