
全自动化学发光免疫分析仪
一、参数要求
1. ▲免疫方法学：采用电化学发光。
2. ▲单模块检测速度：≥300测试/小时。免疫分析仪采用模块组合式设计，检测模块可无缝连接，免疫模块级联能力检测速度≥600测试/小时
3. ▲单模块试剂通道：≥48个；免疫分析仪总试剂通道≥96个（不含辅助试剂位）。
4. ▲采用一次性Tip/cup加样系统，减少交叉污染。
5. 具备样品凝块检出功能及样品探针堵孔报警和防碰撞功能，具备试管液面探测技术及摄像机气泡探测功能。
6. 样本处理：采用轨道进样模式，单模块同时在机样本管数量≥300个，并可连续装载，可使用原始管直接上机检测。
7. ▲急诊样品：可在任何时间即时插入STAT急诊样品，及时测试，急诊项目检测时间≤10分钟。
8. 样本类型：样本类型包括血清/血浆、尿液、脑脊液 (CSF)、唾液、溶血液等。
9. 检测项目要求：肿瘤标志物（NSE，CYFRA 21-1， proGRP，SCC，PIVKA-II，CA242等），传染病（可提供HCV抗原抗体检测、HIV抗原抗体检测并出具相对应抗原抗体结果），甲状腺功能、骨标志物及NT-proBNP等心肌检测项目等。
10. ▲PCT溯源要求：PCT检测具有明确的量值溯源体系，可溯源至B·R·A·H·M·S PCT LIA分析参考程序。
11. ▲高敏肌钙蛋白试剂支持依据《非 ST 段抬高型急性冠脉综合征诊断和治疗指南（2024）》推荐思路开展 0 h/1 h 快速排除/诊断；若采用该快速算法，须使用试剂厂家经过临床验证的专属临界值。
12. ▲定标要求：两点定标，能够有效控制成本，校准有效期≥2月。
13. 平均样品需求量：≤30μL 。
14. ▲混匀系统：采用无接触式涡轮混匀，避免交叉污染。
15. 重检功能：对异常结果标本实行实时或批量自动重检，如遇特高浓度的样本，可以自动进行稀释后复检。
16. 拥有自我备机功能，具备仪器轨道发生故障时，有可独立装载标本的紧急进样口。
17. 数据管理系统：除操作系统外，需提供原厂的数据管理系统；可提供样本结果审核，高级质控，数据备份等功能。
18. [bookmark: _GoBack]有适配试剂要求，需适配罗氏肌红蛋白检测试剂盒（电化学发光法）试剂
二、服务要求
1.提供送货、安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。
2.提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。
3.提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

三、商务要求
1.时间要求:中标供应商应在接到送货通知后15天内完成设备的交付，并在20天内完成安装调试。
2.地点要求:交货地点院方指定地点。
3.包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。
4.需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）

