## 耳鼻喉手术动力系统及附件
序号 | 单项产品类型 | 产品名称 | 核心功能/参数要求 | 试用数量要求 | 试用时长要求
1 | 设备 | 耳鼻喉手术动力系统 | 1、触摸屏实时显示转速、转向； 2、自动识别连接手柄类型；具备故障自检功能； 3、内置多种手术模式（如切割、打磨、钻孔等）供选择； 4、脚踏无极调速控制手柄，无极变速范围50–60000RPM； 5、内置式注水泵支持支持10+档水量调节，注水量选择范围0.5–100cc/min，脚踏开关同步控水。 | 2套 | 6个月
2 | 配件 | 鼻科吸切手柄 | 1、转速往复≥5000RPM，单向≥12000RPM，最低50RPM； 2、控制刀头开口360度旋转；直排式防堵设计，刀头至排出口直线引流，切割与排出同步； 3、握笔式手柄，灵活调整方向；兼容适配100+种刀头/钻头； 4、手柄与电缆支持或环氧乙烷或高温高压消毒； | 2套 | 6个月
3 | 配件 | 鼻科颅底手柄 | 1、转速≥75000RPM，扭矩≥25 mN·m； 2、在20°C环境下，6万RPM（20秒开/20秒关）持续25分钟，马达表面温度≤40°C； 3、手柄与电缆支持或环氧乙烷或高温高压消毒； | 2套 | 6个月
4 | 耗材 | 鼻科刀头1 | 0°，长度11cm，切除鼻息肉及筛房 | 5把 | 6个月
5 | 耗材 | 鼻科刀头2 | 40°，长度11cm，切除上额窦口组织 | 5把 | 6个月
6 | 耗材 | 鼻科刀头3 | 60°，长度11cm能，切除上额窦口组织 | 5把 | 6个月
7 | 耗材 | 鼻科刀头4 | 90°，长度11cm,弯柄刀 | 5把 | 6个月
8 | 耗材 | 鼻科刀头5 | 120°，切除上颌窦腔内组织 | 5把 | 6个月
9 | 耗材 | 鼻科钻头1 | 前颅底金刚钻，直径3.2mm，15°角度，用于蝶窦、蝶鞍、斜坡及翼板区骨质切除 | 5把 | 6个月
10 | 耗材 | 鼻科钻头2 | 圆形高速金刚钻，直径5mm，15°弯柄，尖端吸引通道，用于经蝶入路手术 | 5把 | 6个月
11 | 耗材 | 鼻科钻头3 | 圆锥形高速钻头，直径4mm，弯柄，尖端吸引通道，用于额窦切开术 | 5把 | 6个月
12 | 耗材 | 鼻科钻头4 | 鼻中隔成形钻头，直径3.2mm，12°弯柄，尖端吸引通道，用于鼻中隔偏曲骨/软骨部分切除 | 5把 | 6个月

## 鼻科手术器械一批
序号 | 单项产品类型 | 产品名称 | 核心功能/参数要求 | 试用数量要求 | 试用时长要求
1 | 手术器械 | 剥离子 | 剥离子，双端，长20cm | 3把 | 6个月
2 | 手术器械 | 剥离子 | 剥离子，双端，半锋利和钝形，长20cm | 3把 | 6个月
3 | 手术器械 | 刀 | 镰状刀，尖头，长19cm | 3把 | 6个月
4 | 手术器械 | 探针 | 触诊探针，双头，探察上颌窦口，长19cm ，球规格：直径1.2mm，2.0mm | 3把 | 6个月
5 | 手术器械 | 鼻钳 | 鼻黏膜咬切钳，直，贯穿切割，保留其余组织，0号，3 mm，工作长度 13cm， | 3把 | 6个月
6 | 手术器械 | 咬切钳 | 鼻窦咬除钳，有效工作长度 10cm，上沿后切口 | 3把 | 6个月
7 | 手术器械 | 吸引管 | 吸引管，标定标记 5cm - 9cm，有效工作长度 ：10cm，9Fr | 3把 | 6个月
8 | 手术器械 | 吸引管 | 窦腔吸引管，钛制，长弧形，长12.5cm，外径3.0 mm | 3把 | 6个月
9 | 手术器械 | 反向咬切钳 | 反上颌窦抓钳，大弯，适用于前隐窝气房，固定开口，向下弯曲115°，活动颚向后开口可达140°，有效工作长度10cm | 3把 | 6个月
10 | 手术器械 | 鼻剪 | 鼻剪，轻便，切刃长度10mm，锯齿状，直角，有效工作长度11mm | 3把 | 6个月
11 | 手术器械 | 蝶窦咬骨钳 | 咬骨钳，硬性，上翘40 °，非贯穿切割，规格为2 mm，有效工作长度 17 cm | 3把 | 6个月
12 | 手术器械 | 鼻钳 | 鼻钳，直角，有效工作长度13cm | 3把 | 6个月
13 | 手术器械 | 鼻钳 | 鼻粘膜切钳，有效工作长度 13cm，上向弯45 °，0号，3 mm | 3把 | 6个月
14 | 手术器械 | 开口器 | 用于带压舌板的外管 | 1把 | 6个月
15 | 手术器械 | 开口器 | 牙钩设计 | 1把 | 6个月
16 | 手术器械 | 开口器 | 压舌板25×61mm | 1把 | 6个月
17 | 手术器械 | 开口器 | 压舌板28×74mm | 1把 | 6个月
18 | 手术器械 | 开口器 | 压舌板34×88mm | 1把 | 6个月
19 | 手术器械 | 开口器 | 压舌板37×100mm | 1把 | 6个月

## 开口器3把
序号 | 单项产品类型 | 产品名称 | 核心功能/参数要求 | 试用数量要求 | 试用时长要求
1 | 手术器械 | 开口器 | 中间有凹槽，医用不锈钢和镍钛诺制造，由开口器支架、活动拉钩、导光夹、手术支架组成。 | 3把 | 6个月