## Sheet1
序号 | 产品类别 | 产品名称 | 功能/参数要求 | 试用数量
1 | 设备 | 高频手术系统 | ①输出功率≤100W；​ ②单极工作温度≤42℃；​ ③切缘热损伤深度≤20μm；​ ④工作频率误差：单极 4MHz±0.400MHz，双极1.71MHz±0.171MHz；​ ⑤单极输出功率 0-100 可调（步距 1），输出电压≤650V；​ ⑥喷凝输出功率 0-40 可调（步距 1），输出电压≤1300V；​ ⑦具备工作模式包括切割、切割 / 凝血、凝血、消融、喷凝、双极切割、双极凝血；​ ⑧适配单/双极配套产品，可处理组织切割、凝血、消融，具备喷凝功能； ⑨支持单/双极切换；​ ⑩具备开机安全自检测及自动报警功能。 | 1套
2 | 耗材 | 一次性射频消融电极 | ①直型、单极 ②电极工作部直径或最大宽度（mm）：0.2±0.02 ③电极工作部长度或手术手柄长度（mm）：7±1 ④电极绝缘部长度（mm）：31±1.5 ⑤临床应用需求：烧伤及创面处理时切割、消融、凝血 | 2把
|  | 一次性射频消融电极 | ①直型、单极 ②电极工作部直径或最大宽度（mm）：0.5±0.3 ③电极工作部长度或手术手柄长度（mm）：4.5±1 ④电极绝缘部长度（mm）：31±1.5 ⑤临床应用需求：烧伤及创面处理时切割、消融、凝血 | 1把
|  | 一次性射频消融电极 | ①环形、单极 ②电极工作部直径或最大宽度（mm）：6.6±0.5 ③电极工作部长度或手术手柄长度（mm）：7±1 ④电极绝缘部长度（mm）：31±1.5 ⑤临床应用需求：烧伤及创面处理时切割、消融 | 1把