## Sheet1
序号 | 产品名称 | 核心功能/参数要求 | 试用数量
1 | 医用内窥镜荧光摄像系统 | ①主机输出分辨≥3840*2160；②可处理4 种及以上荧光场景模式，如蓝色荧光、绿色荧光等；③内含3D影像模块，可输出4K3D荧光图像。 | 1台
2 | 摄像头 | ①CMOS芯片像素≥860 万；②感光波段 370nm - 1000nm，可同时显示可见光及近红外光影像；③具备≥2 倍光学变焦功能和≥10 倍电子放大功能。 | 1个
3 | 医用内窥镜冷光源 | ①LED 冷光源，发光芯片数量≥2，可满足可见光、近红外光照明需求；②光通量≥2000lm。 | 1台
4 | 导光束 | / | 1条
5 | 三维腹腔内窥镜 | ①可同时传输可见白光和近红外光，满足4K清晰度；②规格：10mm 30°荧光腹腔镜，长度≥330mm；③视场角≥75°；④有效景深范围 15~210mm。 | 1根
6 | 气腹机 | ①最大气流量≥50L/min；②压力设置范围1mmHg-30mmHg，实际压力显示精度≤0.1mmHg；③具备排气、排烟功能，排气流速≥4L/min；④具备气体加热功能（20℃~40℃） | 1台
7 | 医用监视器 | ①IPS 医用显示屏≥30英寸；②分辨率≥3840*2160P，亮度≥700cd/㎡；③可视角度≥178°，显示比例 16：9，对比度≥1400:1，视频处理≥10bit。 | 1台
8 | 台车 | / | 1台